自贡市第一人民医院

手术室手术器械需求明细表

附件8：

| 编号 | 器械名称 | 参数要求 | 数量 | 预计单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜双极钳的电凝线 | 与该双极钳匹配：双极钳的参数要求：硬度：钳头HRC40~HRC45， 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA， 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA， 功能及用途：外观光滑、平直、无锋利、毛刺、裂纹,能顺利通过相应的穿刺器或转换器，配合性能良好.转柄360°旋转自如，无卡滞现象，钳芯拆卸、组装方便,钳头二片相互吻合，无错口、偏摆现象，钳齿清晰完整，无缺齿、烂齿、毛齿等缺陷.开闭灵活，无卡滞现象,各联接部位牢固可靠，焊缝平整，无脱焊堆焊现象. | 5根 |  |  |  |
| 2 | 剪刀 | 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 | 7把 |  |  |  |
| 3 | 电凝钩（STORZ） | 型号：26775UF 电凝分离电极，L形，规格 5 mm，长度36cm | 4根 |  |  | 与我院现有设备相匹配 |
| 4 | 针持 | 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。 | 3支 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |

、

| 普通器械 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 器械名称 | 参数要求 | 规格型号 | 数量 | 预计单价 | 合计 |
| 1 | 止血钳（直钳） | 140，直 全齿 |  | 35 |  |  |
| 2 | 止血钳（弯钳） | 180，弯 全齿 |  | 40 |  |  |
| 3 | 止血钳（弯钳） | 200，弯 全齿 |  | 20 |  |  |
| 4 | 组织钳（阿的士） | 160 |  | 15 |  |  |
| 5 |  | 180 |  | 40 |  |  |
| 6 | 持针钳（粗针持） | 180，粗针 |  | 40 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 240 |  |  |

| 眼科器械 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 器械名称 | 参数要求 | 规格型号 | 数量 | 预计单价 | 合计 |
| 1 | 眼显微持针钳 | 钛弯形一体式，柄粗8mm，全长135mm |  | 10 |  |  |
| 2 | 眼显微有齿镊 | 直型，1*2齿，头宽0.3mm，钛合金，全长110mm |  | 20 |  |  |
| 3 | 超声乳化调节杆（双头、南氏勾+O型） | 双头，1.8mm南式钩，0.6mm*1mm，“O”型，全长135mm |  | 15 |  |  |
| 4 | 眼用剪 | 弯尖，刃长30mm，全长100mm |  | 30 |  |  |
| 5 | 眼止血器（啄木鸟式） | 5*7mm橄榄形，止血头长8mm，全长120mm |  | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 120 |  |  |