采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜，直径4mm，工作长度≥300mm,超广角，视场角≥85° |  |  |
| 2 | 12°内窥镜,直径4mm,工作长度≥300mm |  |  |
| 3 | 宫腔内窥镜的有效景深范围≥3mm-100mm |  |  |
| 4 | 宫腔镜在D65标准照明体下的显色指数Ra≥94 |  |  |
| 5 | 宫腔内窥镜可耐受≥600次的高温高压消毒灭菌循环使用 |  |  |
| 6 | 宫腔镜操作鞘，最大外径≤5.4mm,带5Fr.器械通道;连续灌流鞘，最大外径≤6.0mm,工作长度≥250mm |  |  |
| 7 | 抓钳、剪、活检钳半硬性器械各一把，5Fr.,工作部分长度≥340mm |  |  |
| 8 | 26Fr.宫腔电切镜鞘可旋转连续灌流，斜口，陶瓷绝缘，360°便捷锁扣 |  |  |
| 9 | 被动式工作手件，单极 |  |  |
| 10 | 被动式工作手件，双极 |  |  |
| 11 | 电切环，单极，精细，成角度，尺寸≥7mm,工作部分长度≥290mm |  |  |
| 12 | 电凝电极，球形，尺寸≥3mm,工作部分长度≥290mm |  |  |
| 13 | 电切环，双极 |  |  |
| 14 | 高频手术设备能够对组织结构进行单极和双极切割和凝血 |  |  |
| 15 | 高频手术设备最大单/双极功率为400W |  |  |
| 16 | 高频手术设备单/双极插座均不少于2个 |  |  |
| 17 | 高频手术设备具备多种单双极切割及凝血模式 |  |  |