采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一： 序号; 设备名称; 拟采购数量; 单位; 需求. 1; 医用血液冷藏箱(智慧化存储); 3; 台; - 1.门体:采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率提升门体表面的防凝露能力。 - 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在 4±1℃范围内，控温精度 0.1°C。 - 3.显示:高清液晶触摸大屏显示，观察方便箱内温度，可以查询工作状态，温度曲线显示，报警和事件记录等信息。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在设定的温度范围内，测试孔设计，用户根据实际需要检测箱内温度。 5.多种故障报警:高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警等。多种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等)。 6.多重保护功能:开机延时保护、停机间隔保护、触摸屏密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 8.远程报警:具有远程报警功能,可连接报警器到其他房间实现报警功能;具有RS485接口，对接后可以将温度数据传输到用户端。 9.配备四个脚轮，两个底脚:可移动、可通过底脚锁定。 10.压缩机:变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好。 11.冷凝风机:全电压风机，节能低噪，使用寿命长。 12.噪声低于国家标准，声压级≤40dB(A)。有效容积约149L/429L/629L。 13.不锈钢内胆设计，防腐可靠，标配抽样模块消毒杀菌。 14.机械锁和电磁锁双锁结构。 15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 16.箱内配置≧6个高精度传感器，主控传感器为高精度 PT100,环境温湿度传感器可显示环境温湿度。 17.防低温设计;防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 18.箱内设置LED照明灯。 19.数据记录:标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息。可存储10年冷藏箱内温度数据，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 20.抽屉≧12个，带独立电磁锁结构，灯光指示定位，血袋竖向放置/抽屉≧36个，可存放36袋（400ml）血袋/抽屉≧48个，血袋竖向放置。 21，标配物联模块，云网互联，通过电脑 WEB端和手机 APP 端，可实时查看冷藏箱工作状态信息，如有故障问题一键报修。 22.具有医疗器械注册证。 23.生产厂家通过1S09001系列质量体系认证、1S014001环境体系认证、1S013485医疗器械质量体系认证、职业安全健康1S045001认证，符合国家相关质量管理标准。 24.可实现血液智能管理（硬件+软件），对接医院HIS系统和输血信息管理系统，通过RFID技术智能识别，语音提示，灯光指示精准定位，扫码机条码打印，实现血液出入库及回收的智能管理，缩短取血时间，减少血液浪费。. 2; 医用血液冷藏箱(红细胞); 6; 台; 用于红细胞的常规储存，自带物联网功能，可全流程监控血液的温度，随时导出打印，结合仓储管理软件能够实现血液的定位及效期等管理。. 3; 医用低温保存箱(血浆); 6; 台; 用于血浆的常规储存，可选配物联网功能模块，可全流程监控血液的温度，随时导出打印，结合仓储管理软件能够实现血液的定位及效期等管理。风化自动化霜，无需人工除霜，实现智慧大屏监管。. 4; 血小板恒温震荡保存箱; 1; 台; 用于血小板的常规储存，自带物联网功能，可全流程监控血液的温度，随时导出打印，结合仓储管理软件能够实现血液的定位及效期等管理。半导体制冷，温度均匀性设备稳定性更好，静音舒适。. 5; 冷藏转运箱; 1; 台; 用于新院区血液的院内转运或院前急救，坚固防摔、主动制冷、温度恒定2~6℃，空箱保温时间可达60分钟，保温时间箱内温度稳定至2~10℃。. 6; 冷藏转运箱; 1; 台; 用于新院区血液的院内转运或院前急救，坚固防摔、主动制冷、温度恒定2~6℃，空箱保温时间可达60分钟，保温时间箱内温度稳定至2~10℃。. 7; 恒温转运箱(20L); 2; 台; 用于新院区血液的院内转运，坚固防摔、被动制冷、温度恒定。. 8; 恒温转运箱(5L); 20; 台; 用于新院区血液的院内转运，坚固防摔、被动制冷、温度恒定。. 9; 血小板震荡转运箱; 1; 台; 用于新院区血小板转运，坚固防摔、控温精度0.1℃，通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至22±2℃，主动制冷方式，保证震荡结构运行，保证血小板安全。. 10; 全院区冷链监控系统搭建可视化大屏; 10; 台; 全院区冷链监控系统搭建可视化大屏一套。. |  |  |
| 2 | 包二： 序号; 设备名称; 拟采购数量; 单位; 需求. 1; 冷冻低速离心机; 1; 台; 对大容量样本进行高效离心分离和冷冻。. 2; 血细胞分离机; 1; 台; 1 技术情况 1.1 工作方式:单针、双针全血连续流动式分离模式； 1.2 终产品在离心机外收集，终产品体积可调； 1.3 离心机转数≤2200rpm，转数误差:士1%； 1.4 全血流速:10-120ml/min(最低流速达10ml/min，保证安全用于低体重儿童)； 1.5 体外循环量:不超过200m1，同时具有体外循环量自动监测功能； 1.6 五泵系统，设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例调节范围1:6~1:25； 1.7 具有CCD 相机和红外探测器，能有效预防细胞污染； 1.8 全中文操作界面； 1.9 大液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息； 1.11 自动保持静脉开放功能:全自动维持入路和回路静脉开放(KV0)，无须手动调节； 1.12 自动预测计算 CD34+细胞收率功能； 1.13 软件模式:程序操作及设备硬件诊断检测自动化，升级潜力大。 2 临床性能 2.1 采集血小板/血浆 单针、双针连续采集方式； 可采集一至三份 3x1011血小板； 采集时间:单针≤60mim，双针≤40min； 采集效率:采集或去除血小板平均效率大于60%，单针可达75%； 白细胞含量:≤5.5X105/单位； 红细胞含量:≤8.0X109/单位； 血小板保存时间:封闭式管路采集有效保存5天。 2.2 干细胞采集 多种外周血干细胞采集模式，包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能；外周血CD34阳性细胞采集效率≧92%； 红细胞及血小板丢失水平:可调整。 2.3 血液治疗 (1)治疗性血浆置换 A 机器自动计算去除血浆量及置换量； B 置换液体平衡:范围50%-150%； C 可选择置换液类型，进而自动调整抗凝剂用量； D 血浆置换过程中，血小板损失量<3%。 (2)治疗性红细胞去除与置换 A 自动计算去除或置换的红细胞量； B 可设定去除后的目标红细胞积压； C 内置红细胞压积计算器。 (3)去除白细胞或血小板 A 可设定去除的容量与细胞数； B 红细胞丢失水平:可调。 (4)血浆治疗性处理: A 可作免疫吸附治疗； B 可作低密度脂蛋白吸附分离去除。 2.4 以上每种功能在国内均有多家用户使用。 3 安全性能: 采血压力感受器、回血压力感受器:提供第三方接口压力监测及报警装置(免疫吸附)、空气探测器、细胞监测器、自动界面探测器、血浆管路溶血监测器、红外精确抗凝剂滴速监测器，同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量离心室漏液(漏血)监测、离心室温度监测、离体血容量监测置换液空管监测。 整机电池:真正断电保护，断电时能继续运行≧15分钟，保证将体外血液安全回输给患者;恢复供电后保留原先参数并继续分离。. 3; 空气消毒机; 3; 台; 1.对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%；（提供检测报告)。 2.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 3.主机壳体选用SPCC材质经现代防潮工艺制成，防老化防自燃等优点，下进风上出风结构，避免藏污纳垢减少交叉感染，区别传统空调外壳；全模块式设计，方便于日常清洗、保养、维护。 4.核心部件采用等离子体电场，在高压静电场能产生高浓度的离子，使0.001um以上的尘埃粒子和细胞荷电，并达到饱和电量,从而实现空气灭菌、除尘净化，也可降解空气中的有害、有毒气体，去除烟气、烟味等污染物。 5.程控定时，方便用户操作。 6.提供消毒产品卫生安全评价报告、9001质量管理体系认证证书、45001职业健康安全管理体系认证、14001环境管理体系认证证书、诚信AAA证书。 7.超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，具有一键锁定功能，防止误操作。. 4; 生物安全柜; 3; 台; 用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等领域的科研、教学、临床检验等。具备气体循环方式（外排和循环）、过滤技术、低噪声等。配备报警和紧急关闭等功能。. 5; 培养箱; 1; 台; 1.产品具有医疗器械注册证、CE认证、FDA PART-11认证、TUV认证。 2.容积≥170L。 3.实时查看温度，具有留言/记事本/公告功能，可进行事件记录。 4.灭菌功能：180℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便，灭菌效果达到99.999%，提供第三方报告。 5.具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警，有声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警三种报警方式。 6.不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构，电抛光内胆，方便清洁。. 6; 标本、试剂冰箱; 7; 台; 2-8℃。. 7; 试剂低温冰箱; 2; 台; 2-8℃。. 8; 移动紫外灯; 2; 台; 1.灯管可调整角度：0-180度。 2.紫外线灯管功率：30W*2。 3.消毒时间自控范围：0-120分钟使用。 4.辐射紫外线波长：253.7NM。 紫外线辐射度：214U W/CM2。. 9; 超净工作台; 1; 台; 1.过滤器级别过滤效率:排风HEPA@0.3цm99.995%.，垂直流送风。工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出。 2.照明和杀菌系统安全互锁。 5.3档可调。 6.可预约紫外灯灭菌。. 10; 高速冷冻离心机; 1; 台; 对大容量样本进行高效离心分离和冷冻。. 11; 振荡器; 3; 台; 1.电子调节速度和时间。 2.双LED屏，分别显示时间和速度。 3.速度范围40-200rpm。 固定板面，最大载重量为2kg。. 12; 纯水机; 1; 台; 1.进水要求：TDS≤400us。 2.产水量：≥20升。 3.UP纯水出水电导率≤1μs /cm，电导率在线监测，满足国家实验室二级用水标准。 4.源水低水压及缺水自动保护功能。 5.内置式源水三级净化装置，对颗粒物质、铁、锰、余氯、镁等离子去除与吸附异味， 有效去除水中高硬度金属离子，加大对源水的杂质处理。 6.水回收率≥70%。 7.具有源水进水指示、水箱满水指示、系统缺水指示功能。 全自动操作运行，具有水箱满水自动停机功能。. 13; 全自动血型仪; 2; 台; 全程自动完成血型检测实验。. 14; 低温操作台; 1; 台; 确保血液和其他生物样本在特定的低温条件下保存。. 15; 化浆机; 2; 台; 显著提高血浆溶解效率，减少人工操作的时间。. 16; 高压灭菌锅; 1; 台; 1.注水方式：自动进水。 2.立式结构，底部带脚轮。 3.灭菌腔材料：SUS304优质不锈钢材料。 4.开盖方式：手轮旋转开盖，安全可靠，自感应连锁装置。 5.二级排汽方式：灭菌结束完成后◇排气阀可按设定的二级排汽速度排汽，缩短整个灭菌进程时间，提高工作效率，优于传统的全排。有快排和慢排方式。 6.采用" Smart II "级新型智能化微电脑系统，功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制，适用于全国不同海拔地区。 7.安全装置：防烫设计自感应安全联锁装置缺水保护，过压双重保护，过温与升温保护，过流短路保护，漏电保护，闭盖检查系统后台安全测试程序 饱和蒸汽监测：系统目动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果。. 17; 干燥箱; 1; 台; 1.容积≥168L。 2.温控范围：室温+5~105℃，在100℃的条件下运行2小时，实现箱体除菌。 3.运行模式：设定温度值，可运行设定时长或无休止运行。 4.风机调控：可在手动模式下进行调速。 5.物联模块：可通过手机、电脑实时查询产品运行状况、异常报警等。. 18; 血型离心机; 1; 台; 1.LCD液晶屏显示，旋钮加按键操作，所有参数同屏显示，且具有锁屏功能，防止误操作。 2.采用抗震门锁，遇异常振动锁紧不弹开，守护离心安全，并提供国家级认证。 3.散热快，温升小。 4.实现不平衡保护。 5.可实现故障自诊断报警：转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警等。 6.最高转速≥6000 rpm；最大离心力≥5315×g；最大容量≥4500 ml，转速精度≤±10 rpm。. 19; 血栓弹力图仪; 1; 台; 1.适配试剂：血栓弹力图普通杯（鞣花酸）检测试剂，普通杯（高岭土）检测试剂、肝素酶杯、血小板聚集功能（AA、ADP、AA/ADP）、激活凝血、功能性纤维蛋白原试剂。 2.设备开机自检，可通过配套软件进行部件质控；同时试剂质控配套已注册质控品。 3.支持原始管直接上机。 4.单个混匀，确保每个样本混匀标准化。 5.仪器内置试剂不足5人份时设备自动提醒. 6.仪器预留急诊位置。 7.不同通道测试结果极差应符合:血凝时间R≤8%、血块形成时间K≤10%、血凝速率Angle≤8%、血块强度MA通道差应≤8%。 8.变异系数(CV)应符合:血凝时间R≤8%;血块形成时间K≤10%;血凝速率Angle≤8%;血块强度MA 通道差应≤8%。 9.携带污染率：R、K、Angle、MA≤5%。 10.最小加样量（20 μL）：偏倚不超过±10%，变异系数不超过3%；最大加样量（1000 μL）：偏倚不超过±5%，变异系数不超过 2% 。. 20; 血小板功能检测仪; 2; 台; 可任意组合样本和试剂批量检测模式下，自动生成检测任务，进行检测。具有质控、校准、查询结果功能。. 21; 数显恒温水浴锅; 1; 台; 1.温控精度：0.1℃。 2.温度均匀性：≤±0.5℃ 。 3.温度波动度：≤±0.5℃ 。 4.运行模式：设定温度值，可运行设定时长或无休止运行。. 22; 射频热合封管机; 1; 台; 1.快速热合，自动识别各种管材，能热合不同管径的软管。 2.快速热合，仅需1秒时间，无需预热。 3.热合部位中间预留槽状切线，用手拉即可轻松分离。 4.可调整热合宽度和厚度，方便热合各种型材的管道。. 23; 智能采血称重仪; 1; 台; 1.智能采血、混匀充分、较精确称量。 2.微电脑控制夹钳自动终止血液采集，并可随时人工终止血液采集。 3.采集预设值，可在0-995ml内设定采集体积。 4.视听报警系统，全程监控采血异常等特殊情况，自动报警。. 24; 试剂卡孵育器; 3; 台; 1.用途:用于特定试剂卡的孵育(抗人球检测卡-不规则抗体筛查)。 2.工作原理:通过加热空气浴方式提供37℃的定时孵育环境，供试验使用。. 25; 血型卡离心机; 3; 台; 1.用途:用于离心试剂卡(所有血型卡)。 2.工作原理:通过离心将试剂卡中的凝集及未发生凝集的红细胞分开，从而保证结果的准确性。. 26; 显微镜; 1; 台; 放大倍数40×-1000×。. 27; 加样枪(2-20ul); 2; 台; 自锁功能,防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。. 28; 加样枪(5-50ul); 10; 台; 自锁功能,防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。. 29; 加样枪(100-1000ul); 5; 台; 自锁功能,防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。. 30; 加样枪(20-200ul); 10; 台; 自锁功能,防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。. |  |  |