采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下沉式排风取材台： 1.尺寸：1800*800*2000mm（±10mm）,需符合实验室场地需求； 2.新风层流控制系统，新风风量不低于600CMH，通过整体孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，第一时间保护工作人员的呼吸安全，同时与下排风形“上送下排”的气流形式； 3.垂直下抽排风水气分离系统，排风量不低于1200CMH。采用孔板导流式台面，工作风噪不大于45分贝； 4.配置甲醛灌注系统一套及甲醛废液收集口； 5.材料采用整体≧1.5mm厚优质S316不锈钢，台面为≧2.0mm厚优质S316不锈钢，左右挡板为约10mm厚钢化高清玻璃，挡板高度可根据使用需求调节；台面材料中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo含量符合GB/T 3280-2015标准，取材台门板材料选用优质不锈钢，C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo含量符合GB/T 3280-2015标准（响应文件中提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 6.配置风速传感装置，甲醛浓度监测装置，PM2.5过滤装置。考虑到实验室酒精挥发物的普遍性，该检测仪需对酒精具备良好抗干扰性、并具有自动湿度校准功能（响应文件中提供酒精抗干扰性和湿度校准有效性的CMA检测报告复印件并加盖公章）； 7.配置智能升降系统，升降幅度不低于200mm，以适应不同高度工作人员对不同规格的标本进行处理，减小职业劳损； 8.取材区域上方配置医用LED洁净灯盘，产品的设计应减少光危害。检测后蓝光危害评估的等级为无限制级且RG0＜1.0 W/(㎡*sr1)（响应文件中提供具备CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 9.台面冲洗装置：拉伸式全不锈钢高压台面冲洗装置，由冲洗导杆和移动冲洗装置组成。开、关控制导杆与冲洗装置成分离式设计，间隔距离≥20mm。专用冷热水龙头，赛道阀芯，两者皆为不锈钢整体成型； 10.液晶操作面板，配置送排风一键智能启停系统，空气质量实时动态监测系统，配置在空气质量控制器中，可以实时显示甲醛浓度，二甲苯浓度，风速大小，设备运行情况等。取材台配置管理系统，与取材室联动管理，提供“实验室管理系统软件”软件产品证书及软件功能检测报告的报告复印件并加盖公章； 11.产品符合GB/T5226.1-2019机械电气安全的标准，通过保护联结电路连续性的检验、绝缘电阻试验、耐压试验（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 12.具有电动管路粉碎机，粉碎取材后残余的组织，不阻塞下水道； 13.预留大体成像连接口及监控连接通道； 14.配置取材板，不锈钢标本转运车； 15.配置的气流控制装置，不会因风机的暂停，引起气体外溢。 16.气流控制装置产品具有优异的防腐蚀性能，表面喷涂防腐蚀材料，依据JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》进行耐腐蚀试验，40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.2mm/a;75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a;40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.5mm/a;40%盐酸溶液浓度下腐蚀速率 R≤0.4mm/a。应满足JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》中A级阀体、高密闭型风阀的标准。以上测试结果须提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，且报告中测试时间不少于168h，报告必须具有CMA或CNAS标识，并加盖公章； 17.具有一定的防自然曝露性能，依据GB/T 9276-1996《涂层自然气候曝露试验方法》,涂层进行自然气候曝露测试，产品表面未见明显变化，表面涂层无鼓泡、开裂、粉化现象。以上测试结果须提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，报告必须具有CMA或CNAS标识，且报告中测试时间不少于一年，并加盖公章。 |  |  |
| 2 | 激光组织盒打码机： 1.打码原理：采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带； 2.激光原理：采用对物质分子的分离技术，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形； 3.打印效果：字迹表面光洁度可达到6.3微米、表面光滑、无凹凸感，永不掉色;打印分辩率为2500dpi,可提供第三方检测机构检测报告； 4.扫码效果：用蜡块批量扫描仪和扫码枪1秒内识别其二维码，并提供证明材料； 5.激光器：采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz，输出功率≤2W，并提供证明； 6.打印兼容性：可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；同时可打印带盖和不带盖包埋盒。 7.打印附着力：耐腐蚀、耐摩擦，可提供第三方检测机构附着力测试报告； 8.上料装置：≧六工位自动旋转装料，可同时打印≧6种颜色的包埋盒，采用分度定位精度≤5弧分电机驱动；上料槽采用塑料和铝合金两种任选，均为开模成型；料管和料槽一体或分离任选； 9.上料方式：装料管采用刚性料管，能够重复使用，可边打印边上料； 10.推料装置：摆臂式出料推料装置，在推料回程时，推料装置柔性摆动； 11.下料装置：采用漏斗式接料方式，通过独立的C3级精密丝杆电机（应用于切片机）驱动，采用高精密丝杆传动+线性导轨支撑传送； 12.出料收集：具有红外感应装置，呈45度角出料，满料后自动暂停，取料后自动启动打印；设备后置红外感应装置自动启停控制开关； 13.收集托盘：标配具有一次成型的ABS材料的托盘，且有≧320个唯一坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立排放，且包埋盒之间不接触, 并与智能病理标本管理系统兼容； 14.开关：前置复位开关，后置电源开关； 15.观察窗：具有半透明拆卸式观察窗，采用插拔式定位螺丝固定； 16.打码速度：≤3秒/个包埋盒，提供第三方检测机构报告； 17.仪器尺寸：长≤510（mm）*宽≤300（mm）*高≤366（mm）； 18.语音功能：具有语音控制功能。 19.物联网功能：扫码连接专业售后APP（非微信平台），随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库； 20.品质保障：有通过CE、CB、ISO13485认证，具有AAA企业信用等级证书、AAA级质量服务等级证书,具有第三方专业检测报告、专利证书； 21.外置自动收集器：采用料槽式结构，可抽拔互换，每个料槽呈45°角设计，可收集100个包埋盒/盘，与打码主机联机控制全自动化运行； 22.软件兼容性：全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等； 23.软件个性化：操作软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能: （1）支持打印各种文字、符号、图案； （2）支持权限管理功能； （3）采用数据加密功能，防止患者个人信息泄密； （4）支持病理号+小号打印，且具有数字自动转字母打印功能； （5）具有暂停、重启、取消、继续、优先打印功能，工作状态实时显示； （6）支持单连续号打印、指定号打印和多个小号打印； （7）可自定义字段与字段之间的分隔符； （8）支持扫码打印，且打印内容可自定义； （9）支持与HIS、LIS、PACS等系统接口联接，实现数据共享功能，获取数据后自动打印； （10）支持用户打印窗口更改打印模板、支持多种模板切换打印； （11）软件界面文字描述可根据需要自定义； （12）支持病理号自动递增功能； （13）支持历史数据查询并重新打印功能； （14）实时显示打印进度； （15）支持一台电脑控制多台设备或多台电脑控制一台设备； （16）软件界面所有功能可在字典设置内开启或关闭。 |  |  |
| 3 | 冰冻切片机： 1.中文彩色触摸屏； 2.配置主动制冷的刀架，并且温度可调，温度范围-5～-35℃； 3.样品头独立制冷10～-50℃,确保持续稳定地样品制冷； 4.刀架步进马达进样，确保进样的精确性； 5.可存储≥3个常用的切片程序，针对不同组织设定刀架、样品头温度； 6.速冻台≥19个位点，至少包含1个半导体制冷位点，最低制冷可达-60℃； 7.照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明，照明亮度和角度可调； 8.切片厚度：0.5～500μm； 9.0.5-2μm步进0.5μm 2μm-10μm步进1μm 10μm-20μm步进2μm 20μm-50μm步进5μm 50μm-100μm步进10μm 10.修块厚度：5～500μm 5-10μm步进5μm 10μm-100μm步进10μm 100μm-200μm步进20μm 200μm-500μm步进50μm 11.水平进样行程：≥48mm,有剩余进样提示功能； 12.样品头垂直形成：≥64mm； 13.样品头X/Y轴7°定位，Z轴360°旋转定位； 14.切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障； 15.标配电动切片，确保切片精度，并且节省人力； 16.标配操作台高度调节功能，高度差≥30cm； 17.配置多功能万向操纵杆，一个按钮实现切片所需的所有操作，手动操作杆速度可调节，最大速度≥3mm/s； 18.自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式； 19.弧形设计贴合身形，使用户更靠近冷冻箱，即便长时间操作仍能维持 舒适姿势； 20.配置消毒功能，可预约或立即消毒，可随时终止。消毒液含Ag+离子及H2O2,双重消毒更彻底。可杀灭200种以上病原体。 |  |  |
| 4 | 石蜡切片玻片打码机： 1.激光直接扫描打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材； 2.无需预热，开机即可用； 3.无需光照烘干，即打即用； 4.打号软件自主开发，具软件著作权证书； 5.打号软件与主流电脑Windows操作系统兼容，全中文界面，上手即会。根据需要，可提供多种（≥5种）打号模版，进行个性化设置，并具无限扩展功能，满足各种需求； 6.打号字迹清晰精致，可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色，并可耐刀片直接刮擦而不磨损； 7.可打印各种字体、符号或二维码，支持双向LIS、HIS、病理信息系统，并快速设立自动打印； 8.打号软件中病理号可以自动增号或保持原号任选、双序号或数量任意输入； 9.打号软件中病理小号可以字母、数字或字母与数字组合，表示任选、归空或归初始号任选； 10.性能稳定，无任何易损部件或备品备件； 11.加料槽六通道，固定不可拆卸，加载容量≥600个空白包埋盒，并采用旋转式换槽方式； 12.进料与出料动作由一个推杆顺次完成，结构稳定可靠； 13.包埋盒在塑料预装长筒中呈倾斜状叠放，便于装筒和走料； 14.打印后的包埋盒出料方向左右任选； 15.可手工选择换槽或自动选色换槽； 16.检查视窗非透明设计，避免激光外漏对眼睛造成伤害； 17.机箱外壳为高级ABS塑料材质，能有效防止漏电意外； 18.收集槽满时具有自动暂停打印功能，避免包埋盒滑落错乱； 19.一体化设计，无分体电源或其它附件，整机占位面积≤310MM×320MM，重量小于≤18KG，适合放置于取材台旁，实现即打即用。 20.设备与电脑通过千兆网口连接（非USB接口），要求信号传输快速稳定。 |  |  |
| 5 | 冰冻染封一体机： 1.用于病理分析前细胞、血液和体液组分染色； 2.在一台仪器内(非染色机与盖片机组合而成)全自动完成从烤片-脱蜡-染色-封片-干燥的全部处理流程，全程无需人工干预； 3.玻片篮运行方式：X-Y轴运行； 4.彩色触摸屏操作，全中文操作界面； 5.站点数≥24个，至少包括水洗站点4个，烤缸2个； 6.试剂缸容量≤120ml； 7.染色架容量≤6片/架； 8.程序编辑≥20个程序、每个程序50个步骤； 9.封片能力：每小时不低于600片； 10.起始站点旁配置有实体快捷启动按键，一键启动； 11.盖好的玻片自动传送至内置储存器内，可储存≥2架； 12.染色程序步骤具备精确、优先和普通三种优先级； 13.普通步骤按照优先级由高到低依次可设置为：排在后半部分的步骤、超时大于200秒的步骤、排在前4的步骤、使用水缸的步骤、其它步骤。 14.搅拌次数≥4次，最少0次； 15.甩片次数≥4次，最少0次； 16.沥液速度：1-5挡可任意设置； 17.快捷喷胶模式≥4种，每种模式可以自定义“起始”、“长度”、“压力”； 18.封片采用圆弧压片模式； 19.滴胶采用线状模式，可及时数字扫描，喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警； 20.具有坏盖玻片、无盖玻片检测功能。 |  |  |
| 6 | 全自动大容量脱水机： 1.双缸脱水机，可分别独立设定脱水程序、相互独立执行不同的脱水程序； 2.一次性运行可容纳包埋盒容量≥600个，独立脱水缸数量≥2个，样品可连续上载； 3.≥6个液位传感器，每个脱水缸各有≥3个液位传感器监控液位，三级脱水缸监测液位； 4.脱水缸可适用两种样品篮：大容量包埋盒样品篮或宽松排放的样品篮(配有固定插件，包埋盒需插入分隔弹簧中，可保证试剂流动最佳，试剂携带污染最少)。可提供印有二维码的蓝色和黑色的样品篮夹，以实现特定样品篮与特定程序链接； 5.具备信息追溯功能，通过条码扫描仪采集样品篮、用户和试剂信息，提供更高级别的样品安全和可追溯性。 6.可选配扫码和拍照功能：设备集成有HistoCore I-Scan技术，可跟踪样品篮ID、用户ID和试剂信息。配备光学扫码枪可捕捉包埋盒ID、数量和颜色，兼具拍照功能，照片可存储≥90天，从而帮助用户跟踪组织脱水工作流程中涉及的每个样品。 7.试剂缸容量≥5.3L，脱水缸压力≥45 kPa，脱水缸负压≤-70kPa； 8.试剂瓶：试剂瓶为半透明，有助于查看液位。试剂瓶≥16个，冷凝瓶：≥1个，石蜡缸：≥4个 (具备石蜡清洁功能)。 9.内置试剂橱冷光源背景灯，试剂瓶有三级液位刻度，方便观察； 10.脱水缸温度：35~78℃，蜡缸温度：石蜡最低熔点~85℃； 11.具备试剂管理系统，可实时监测试剂和石蜡的浓度，并具有试剂相容性分析功能； 12.快速脱水：采用非微波加热的ActivFlo热涡轮快速脱水技术(可兼容二甲苯及非二甲苯程序)。 1.5mm组织，≤1小时； ≤3mm组织，≤2小时； 3mm 组织，≤4小时 ； 15x10x4mm,6-8小时； 20x10x5 mm,≤12小时； 13.具有脱水缸快速均匀加热功能，搅拌速度可调节，脱水缸在5分钟以内可升至设定温度并保持恒定； 14.清洗程序带有干燥步骤(高温、负压和空气流)； 15.基于Win10 OS的用户界面，全中文操作系统，通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制，可进行文件的拷贝和下载； 16.内置密度计可对酒精、异丙醇以及二甲苯浓度检测，减少更换试剂时的潜在错误，换液时仅需将低浓度试剂更换成最纯试剂； 17.具有两个外接报警端口：本地和远程报警，可用于音频报警器、可视报警器或自动电话拨号机； 18.仪器预置有经过验证的二甲苯及无二甲苯快速脱水程序，便于实验室优化及使用； 19.具有试剂外接自动灌注和排放、废蜡外接排放功能；无需从仪器上取下试剂瓶，即可排放并重新加注试剂； 20.内置冷凝管，将气道中的气体液化并排入废液瓶，有效防止废气及试剂污染； 21.具备预检测功能，可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障； 22.具有多种访问级别，管理员级别可自由编辑程序，实现科室质控管理； 23.数据报告：提供4种数据报告，包括运行详情报告、用户操作报告、程序使用报告、试剂使用报告。运行详情报告可提供过去30天特定程序运行的详细信息，包括开始和结束时间、用户ID、 脱水缸、包埋盒数量、样品篮ID、程序步骤、每个步骤的站点和试剂(和批号，如已输入)以及步骤持续时间。用户操作报告可列出自月初以来使用用户ID输入的用户操作，可以按时间顺序或操作顺序列出详细信息。程序使用报告可列出脱水运行次数、每次运行的包埋盒数和平均包埋盒数，可以按天、周或月对数据进行分组。试剂使用报告可列出使用的试剂总量，可按天、周或月显示数据。所有报告均可导出并通过HTML或Excel文件访问； 24.可编辑程序≥100个；可以添加试剂种类>1000个；每个程序可设置步骤：16+4;每个步骤设置时间：0-5940分钟； 25.脱水缸滴液时间≤0,5,10,30秒，减少试剂携带污染； 26.仪器清洁工具(包括石蜡刮刀及液位传感器清洁工具和石蜡排气塞)可存放于触摸屏背面，方便拿取和清洁。 |  |  |
| 7 | 全自动包埋机： 1.工作条件： 1.1 环境温度 5～35℃； 1.2 相对湿度 50～80%； 1.3 工作电压 220-240V，50/60Hz； 2. 技术性能指标 2.1 模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换； 2.2 全新升级的中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟； 2.3 蜡缸容量5升，温度范围50-70℃； 2.4 热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，最多可放置300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为5℃；冷热台均可以预约开启； 2.5 冷台工作温度可调，-3~-12℃，可放置≧72个组织盒； 2.6 照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，5级可调；照明灯为LED冷光源，且均为隐藏式设计； 2.7 集成于主机上的修蜡模块； 2.8 集成于主机上的加热镊及文件托盘； 2.9 石蜡喷嘴长度可选石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本； 2.10 工作台面为人体工程学设计，手托处弧线设计、绝缘隔热使包埋工作更为舒适； 2.11 排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽，便于清洁； 2.12 提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，5级可调； 2.13 可选配放大镜、脚踏板等。 |  |  |
| 8 | 石蜡组织块切片机： 1.切片厚度范围1-60μm； 2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm； 3.切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式； 4.水平进样幅度≤ 24mm； 5.垂直样品行程：70±1mm； 6.样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值40μm，可随时开启或关闭回缩功能； 7.最大样品尺寸（长×高×宽）：除可切大尺寸55x50x30mm外，还可切片样品尺寸68×48×15mm； 8.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向； 9.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本； 10.可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能； 11.带机顶储物盘，方便放置常用工具； 12.刀架带有红色护手，确保操作者安全； 13.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长； 14.手轮有2个独立的安全锁定系统； 15.刀架压刀板采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带，易清洁； 16.可选配背光照明及其外部电源装置； 17.配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，非对人体有害的铅块配重； 18.采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹； 19.可适配≧6种不同样品夹（包含通用样品夹、RM冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（两种尺寸）、和圆形样品夹），适应包埋盒（标准和超大尺寸）、方形或圆形样品块，拓宽切片操作范围，提供完整解决方案。 20.可适配≧5种不同刀架（包含DL型刀架、DH型刀架、N型刀架、NZ型刀架和E-TC型刀架），适用于一次性的宽、窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织，提供完整解决方案。 |  |  |
| 9 | 漂烘仪： 1.中文菜单，人机对话，操作简单； 2.大屏幕中文显示； 3.烘片机为鼓风式加热； 4.软件程序控制，数据库处理； 5.加热器采用加热膜； 6.摊片、烤片、烘片各加热器均为独立系统； 7.摊片温度设置：0～99度任意设置； 8.烤片温度设置：0～99度任意设置； 9.烘片温度设置：0～99度任意设置； 10.摊片锅尺寸≥120mm×120mm×75mm。 |  |  |
| 10 | 冷冻台： 1.冷台采用新型压缩机，可以让组织快速包埋冷却； 2.冷冻台工作温度：0~-20℃，恒温； 3.具有延时保护功能； 4.大工作台面可容纳约60个包埋盒； 5.冷台可独立放置于切片机旁使用； 6.冷台尺寸：约510x350x360mm； 7.制冷面积：约300x260mm； 8.电源电压：AC220V/AC110±10％； 9.电源频率：50/60±1Hz，功率：≥200W。 |  |  |
| 11 | 全自动HE染封一体机： - 1.真正意义上智能化的全自动染色封片一体机，无任何外接装置，一个注册证； - 2.适用于常规的病理科和细胞学实验室； 3.彩色触摸屏，染色过程实时、图像化显示； 4.兼容二维码，软件可以和本地局域网连接，并且可与医院信息管理系统连接； 5.完全自动化一体式设计，病理活检切片从烤片-脱蜡-染色-封片-干燥，所有步骤均在封闭的一体机内完成； 6.采用全自动循环浸染方式，所有试剂在染色运行过程中均保持循环状态，染色核心步骤为苏木素-返蓝-伊红。 7.可支持≧19个程序定制方案，每个切片架一个方案，可同时运行≧四个个性化方案，可以更改方案中的步骤数目、试剂盒时间，可以使用相同试剂同时运行≧四种不同的H&E染色方案； 8.一轮染色时间≤46分钟(从烤片-脱蜡-染色-封片-干燥)； 9.单机单轮出片量≥240片/小时； 10.可过夜染色切片，过夜处理片量≥240片； 11.仪器中有≥36个试剂站：18个液槽，每个液槽2个试剂站； 12.单个染色槽试剂容量300ml,便于节约试剂，节省花费； 13.仪器中可容纳试剂瓶≥20个，试剂瓶容量1000ml； 14.上载单元一次可上载≥4个染色架，每个染色架可有不同染色程序，使得工作流程可灵活安排； 15.允许用户进行复杂的个性化的编程，多个程序可同时进行，可进行特殊染色。 16.烤片单元和封片单元可自设程序单独使用； 17.烤片单元可同时烤片≥120张切片，12个切片架，每个切片架10张切片，采用热风对 流模式进行烤片，烤片效果更充分； 18.烤片温度50-70℃(122-158°F),烤片时间1-10分钟可自由调节； 19.特殊设计的切片架，仅有切片能下浸到试剂中，使得切片架挂液量≤400ul,尽量减少不同染缸之间的试剂交叉污染； 20.每架切片数1-10张，真正实现小量批量运行过程中连续上载，一边切片一边上载，循环浸染染色； 21.主要染色试剂存储于仪器下层的试剂瓶中，有效减少试剂挥发，同时也避免人员直接接触试剂(无需由人员将试剂倒入染色缸/槽)； 22.试剂循环系统，配合特殊设计的筛孔状金属质混匀器，使得染色槽内试剂与试剂瓶内试剂通过试剂泵充分交换混匀，真正实现持续一致的高质染色效果； 23.预优化的设备与即用型试剂配合使用，共同构建一套自动化智能试剂处理系统，保证连续染色≥3000片无需更换试剂，且保证切片的染色质量恒定一致； 24.同时适用于干、湿性封片； 25.封片完成后的切片架在仪器的干片模块中呈平铺排列，辅以暖风抽风系统，使得切片快速风干(≤10分钟),可以满足医生即刻的阅片需求； 26.仪器自带通风管路，可直接接入实验室排风系统，无需置于额外的通风橱/排风柜内。同时采用落地式设计，无需安放于桌台上，简化安装流程。 27.两个独立的废液容器，一个10L普通废液桶，自动清空，一个10L有害废液桶，手动清空。 |  |  |
| 12 | 薄层液基细胞制片机： - 1.成片数量≧48片； - 2.成片时间≦60min； 3.细胞孔径：13mm； 4.功率：≤500W； 5.约八寸彩色触摸屏； 6.染色通道：双臂4孔。 |  |  |
| 13 | 低速离心机： 满足病理科实验室基本需求。 |  |  |
| 14 | 细胞学涂片染色机： 1.成片数量≧48片； 2.成片时间≦60min； 3.细胞孔径：13mm； 4.功率：≤500W； 5.约八寸彩色触摸屏； 6.染色通道：双臂4孔。 |  |  |
| 15 | 高通量全自动免疫组化染色机： 1.全中文操作界面，软件操作界面简单易懂； 2.全自动的IHC染色流程，从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，一键启停，无需人工干预； 3.多项目兼容的切片染色仪，可同时运行单染、双染、多染、荧光多染、FISH、ISH等多种病理检测项目； 4.工作站式的设计理念，一台计算机可控制多台染色仪，使原本重复繁琐的海量任务变得灵活与自由； 5.可视化的模块状态与硬件性能，运行状态、运行时间一目了然，模块工作性能时刻监督； 6.人性化的软件设计，偏好设定省去重复的样本录入，简单方便不易出错； 7.试剂实时有效的管理，余量、效期实时掌握，液位警报实时检测； 8.灵活可控的染色程序，可根据阅片习惯个性化定制染色流程； 9.高精度的扫码识别系统，快速扫描切片与试剂的信息，节约时间； 10.具有原厂病理检测抗体，可提供有保障的高质量IHC染色结果； 11.独立的废液收集系统，有毒废液与无毒废液分开收集，更加环保； 12.设备可容纳最大玻片量≥96片，具有≧8个玻片架可分批加载； 13.装载试剂种类多，可同时装载8条共计88个不同的染色试剂，可选择更多一抗同时运行； 14.运行效率更高，高速运转的机械臂，合理的统筹软件，单轮96片满载染色时间≤4小时； 15.自带的制冷模块，为开放试剂提供制冷，5-20℃保存试剂。更有效更合理的保存一抗二抗等试剂，保证试剂效价； 16.具有≥96个独立的加热片，每个加热片独立控温，温控范围：室温-100℃； 17.多位置可选择的加液模式，试剂加样量50-200μL，满足不同大小的样本的使用需求，保证染色质量的同时有效节约试剂，玻片盖技术保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片； 18.可对免疫组化KI67、ER、PR、HER2四个指标进行图像浏览、标记和处理，统计细胞粒度的阳性率，为医生提供辅助参考。 |  |  |
| 16 | 冰冻组织盒玻片打号一体机： 1.激光直接扫描打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材； 2.无需预热，开机即可用； 3.无需光照烘干，即打即用； 4.打号软件自主开发，具有软件著作权证书； 5.打号软件与主流电脑操作系统兼容，全中文界面，上手即会。根据需要，可提供多种打号模版，进行个性化设置，并具无限扩展功能，满足各种需求； 6.打号字迹清晰精致，可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色； 7.可打印各种字体、符号或二维码，能与现行的LIS或HIS兼容，并快速设立自动打印； 8.打号软件中病理号项目可以同时实现双序号框或数量框输入任选； 9.打号软件中病理小号项目可以同时实现双序号框或数量框输入任选； 10.性能稳定，无任何易损部件或备品备件； 11.一体化设计，可以同时兼容包埋盒和玻片的打印； 12.包埋盒在塑料预装长筒中呈倾斜状叠放，便于装筒和走料； 13.包埋盒进料与出料动作由一个推杆顺次完成，结构稳定可靠； 14.玻片加料槽外置结构设计，固定安装，可以直接观察玻片余量； 15.玻片可以在打号状态下随时添加，避免停机加片造成工作中断； 16.玻片加料槽容量≥100片； 17.同一的收集槽均位于打号机前侧，便于观察和拿取； 18.打印软件双屏同步显示，按需直接点击打印，无需切换软件界面； 19.包埋盒打印同时能生成相应的玻片打印内容，实现玻片的自动打印； 20.标配湿法空气净化系统，最大限度清除粉尘和异味； 21.整机占位面积≤30CM×35CM，重量≤18KG，适合放置于取材台或切片机旁，实现即打即用； 22.设备与电脑通过千兆网口连接（非USB接口），信号传输快速稳定。 |  |  |
| 17 | 10人共览多头显微镜： 1.研究级正置显微镜，具有明场观察,可升级至不低于8孔位激发块转盘的荧光观察；主机机身侧面必须带拍照光强锁定按钮，按下按钮时，能锁定一个固定光强，更换物镜和转动光强旋钮均不改变，照明装置要求LED照明，LED照明功率≥13W，寿命≥5万小时，具备光强管理功能和卤素灯色彩模式； 2.无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm，为保持操作的便利性，包含光源开关、光强调节旋钮在内主机机身按钮≤6个，需要提供证明文件； 3.调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 4.物镜转换器≥6孔位编码型物镜转换器，配置物镜性能不低于以下指标：2X数值孔径N.A.≥0.06，工作距离W.D≥5.5mm；4X数值孔径N.A.≥0.13，工作距离W.D≥17mm；10X数值孔径N.A.≥0.3，工作距离W.D≥10mm；20X数值孔径N.A.≥0.4，工作距离W.D≥1.2mm；40X数值孔径N.A.≥0.65，工作距离W.D≥0.6mm；60X数值孔径N.A.≥0.8，工作距离W.D≥0.2mm； 5.目镜观察筒：三档分光三目观察筒（至少包含100:0、20:80、0:100三档）；10X宽视野目镜视场数≥26.3； 6.共览系统：配置不低于10人同时观察共览系统，后期可原机无损升级到26人共览；LED长寿命共览光学指针，红绿双色可选，教学位可任意调节；共览观察筒倾角30度，观察视野数≥22。 |  |  |
| 18 | 组织标本冷藏柜： 1.压缩机风机配有减震胶垫，环保制冷剂，运行噪音低； 2.专业风冷风道，箱内温度均匀性±3℃，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定； 3.先进的微电脑控制器，可精确控制温度，温度可控范围-5~10℃； 4.温湿度屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃.湿度感应精度1%； 5.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况； 6.除湿功能蒸发器是翅片铝的，管道采用铜管，永远不会生锈； 7.中空双层玻璃门,坚固耐用； 8.不锈钢内胆：内胆和发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味； 9.燕尾式门密封条结构密封严实，自动回归门设计，存取自如； 10.标配可调浸塑储物架，高度可自由调整，随意规划存储空间； 11.聚氨酯整体环保发泡材料，高密度有效减少能量消耗； 12.可拆卸万向脚轮和可拆卸调节脚互换，移动方便； 13.主体采用304不锈钢框架式结构。 |  |  |
| 19 | 显微摄像系统： 1.显微相机最大像素≥850万，支持4K实时显示； 2.成像系统芯片规格：不小于1英寸CMOS感光器； 3.电子快门：全局快门，非卷帘快门，标本移动不会图像失真； 4.像素大小:≥3.45um； 5.实时图像显示速度：全分辨率不低于31FPS； 6.图像采集视野：最大支持FN25超宽视野采集； 7.软件及开发包：必须提供免费的SDK开发包及软件采集接口，接入科室现有的图文采集系统。 |  |  |
| 20 | 光学显微镜： 1.光学系统：采用无限远校正光学系统, 齐焦距离≤45mm； 2.调焦装置：优先选择物镜转盘上下调焦方式，非载物台上下移动调焦；聚焦行程≤15mm，减少无用调节量；微调旋钮最小调节精度≤1um； 3.照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥60000小时； 4.光强管理:具有光强管理功能,能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节； 5.物镜转盘：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动调节光强； 6.观察筒： 6.1 三目观察筒，观察筒倾角30度； 6.2 观察筒具有三档以上分光功能，至少包含100%/0%、20%/80%、0%/100%三档； 7.物镜：平场消色差物镜：4X物镜N.A≥0.13, 工作距离≥18.5mm；10X物镜N.A≥0.25, 工作距离≥10.6mm；20X物镜N.A≥0.45, 工作距离≥1.2mm； 40X物镜N.A≥0.65, 工作距离≥0.6mm； 60X物镜N.A≥0.8, 工作距离≥0.2mm； 8.目镜：10X超宽视场目镜，视野数≥26.5； 9.低位载物台： 9.1 病理专用右手低位短柄载物台，扭矩更轻能够用一个手指轻松操作； 9.2 固定式载物台，调节焦距时载物台高度保持不变，方便使用； 9.3 带左手单标本厚型标本夹； 10.聚光镜： 10.1 内置摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9； 10.2 使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。 |  |  |