- LDR产房设备1批基本参数需求

- 设备塔：主体钢结构；面板:HPL（高压饰面板）；内嵌柜:Oak(木制)；配置标准钢质安装框架，固定于墙面。所有标准功能模块可相互替换。气体分配阀和电源集线盒各自由天花板贴墙下垂，固定于安装框架；气体分配阀与模块气体终端模块由高压气体软管连接；功能模块采用标准钢板加防火板面板贴面；整体布局：临床区、辅助区、婴儿区、照明区宽度≥1220mm, 产床后方面板表面安装标配床体定位器，床体定位器尺寸：宽度≥1262mm，高度≥554mm；主体突出墙面≤80mm；两边各有4个预留孔位，配置5组市电接口和1组电动病床专用电源接口；每个预留孔位在独立的腔体内；面板采用一次成型ABS外壳；箱体材质采用镀锌钢板冲压成型；电源插座：≥6只；不间断电源插座：≥4只；床单元数据接口：≥1只; 强电、弱电分区有序排放；护士呼叫预留：≥1只;照明开关：≥1只；氧气终端：2套（含备用1套）; 负压吸引终端 1套；压缩空气终端：1套；功能模块：监护仪支架1套、病房阅读检查灯1套。病房阅读检查灯：电源：AC220V、50HZ  灯管40W×1×2组 ；整体尺寸≥1050mm×120mm×160mm， 由两组照明灯管组成，可选择任何一组单独打开，也可两组同时打开。一组灯管为日常照明使用，另一组为翻转式灯体，根据医疗需要可上下翻转120°，做为治疗时使用保证在抢救时能迅速增加照明强度；全部部件采用铝合金压铸成型,灯罩片采用多条纹胶片；表面处理：采用静电喷涂环保涂料、抗紫外线老化、抗化学试剂擦拭、不褪色、抗撞击、附着能力强；与病房环境统一；贴墙式安装。（内置镀锌钢架）；配置5S助娩系统预留附件；辅助区尺寸：长度≥610mm, 高度≥2900mm (伸入天花板)；深度≥330mm（突出于框架）；含电动升降柜门电机在DC24V 测量环境30dB 距离电机300mm处测量，运转噪音≤50dB；额定电压：在电机线端加DC24V电压；电动升降柜内标配电源插座≥1个，网络接口≥1个，漏电开关≥1个装饰柜≥1个，储物抽屉≥3个；供应模块：电源插座≥6只、数据接口≥1只；配置附件导轨；氧气终端：≥1套; 负压吸引终端 ：≥1套；压缩空气终端：≥1套；照明区：位于设备塔顶部， 宽度:≥1800mm，深度≥300mm（突出于框架）；可随时增加气体终端和强弱电源数量，面板之间空隙有嵌条封闭；外部造型可按采购人要求进行个性化设计。设备功能可修改，可通过模块的更换使产品升级换代；面板带有缝隙填充物；可选择不同的模块把产床旁需常用的物品组合到设备塔系统中。

- 产床：适用于LDR/LDRP家庭化产房，是集产前诊断、待产、分娩、产后休养康复及妇产科检查手术于一体的智能化产床。电动控制部份采用医用先进系统，安全电压为DC24V,无需稳压器，操作平稳无噪音。由四组电机分别控制整体升降、背板升降、座板升降、脚部升降，均独立完成以上四个功能，头部倾斜为手动操作完成。床垫根据分层减压工程学原理设计，采用高性能凹凸记忆海绵组合而成，在保障产妇分娩时腰部和臀部受力的同时舒缓产妇的疼痛，提高产妇的舒适度。表面为纳米银离子双层PU，采用超声波焊接工艺无缝制作，便于清洗、消毒杀菌，耐油污性，耐药品腐蚀性，防霉防菌等。臀部配有碗型切口，更适合临床使用。分体升降、一键式释放式护栏，PP材质模具一次性注塑成型，护栏双侧设嵌入式、触摸式控制键.方便医护人员及孕产妇操作，表面柔软且手感好，舒适度与安全。具有CPR心肺复苏抢救功能，提高抢救速度（含双侧即时单键CPR释放和双侧即时单键德氏体位）。移动隐藏式拉手前后调节距离为150mm，方便产妇生产时借力和用力。脚蹬与床面一体化，脚蹬具有气压助力装置，可无极移动至任何位置，电动升降脚蹬，腿托配于脚蹬下方，可任意位置及角度移动，并可固定。 脚部支撑架，单手操作调节产妇脚部到适当位置。小腿支撑器，配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低。可脱卸式大、小辅助台，方便医护人员更换操作及清洁卫生。床面板为拆卸PE吹塑模具一次性成形，可快速拆卸床头、床尾板。感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明。床体内部配有500首以上曲目音乐，并配有U盘插口，可自选播放音乐歌曲，可缓解产妇焦虑，促进自然分娩。带蓄电功能，双色电量及电压数字显示功能。（在停电的时候，可继续使用48小时）。整床设计最低位反弹保护功能及后倾反弹保护功能。脚轮：采用高精度直径为15cm的医用脚轮，防卷发设计，具有运转及导向功能，中控刹车系统使产床的稳定性更好。自由体位扶手杆,满足临床自由体位分娩需求。

- 手术照明灯适合LDR使用，具有聚光、可调节、可移动的功能；

- 婴儿车需安全、舒适、美观大方、可移动、有床罩保护；

- 移动式床边沐浴车需要恒温、安全、美观大方、可移动、方便新生儿躺式洗浴等要求。

- 安装场地：220V电源4平方线一组4米、网线3组长度4米、呼叫线1组长度4米（位置在设备墙天花板垂下）

- 需要厂家提供参观学习LDR、布局设计、院感指导、运营指导!