采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型：非接触型； |  |  |
| 2 | 测量范围：0-60mmHg，30mm/60mm间自动切换； |  |  |
| 3 | 测量模式：全自动/自动/手动； |  |  |
| 4 | 全自动模式：自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化，可一键完成双眼检查，无需病人移动； |  |  |
| 5 | 具有自动眼球跟踪技术； |  |  |
| 6 | 工作距离：11mm±10%； |  |  |
| 7 | 左右眼切换方式：自动； |  |  |
| 8 | 下巴托调节方式：电动调节； |  |  |
| 9 | 固视系统：具有内外固视灯； |  |  |
| 10 | 安全系统：具有电子自动止动系统； |  |  |
| 11 | 具有出错视频提示和高眼压警告提示； |  |  |
| 12 | 移动范围：前后：≥40mm；左右：≥90mm；上下：≥30mm； |  |  |
| 13 | 精确度：≤0.1mmHg； |  |  |
| 14 | 支持打印：支持热敏打印、可自动切纸，纸宽58mm； |  |  |
| 15 | 数据接口：包括但不限于USB、RS-232C、LAN。 |  |  |