采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机全数字化设计，具有常规放疗、电子线放疗、三维适形放疗、静态调强放疗、动态调强放疗、四维图像引导调强放疗、容积旋转调强放疗、立体定向放疗等多种技术。 |  |  |
| 2 | X射线能量：6MV和10MV两档；电子线能量：4至18MeV范围内提供六档。 |  |  |
| 3 | X射线最大剂量率≥2000mu/min，电子线最大剂量率≥600mu/min。 |  |  |
| 4 | 机架等中心精度≤1mm。 |  |  |
| 5 | 具备实时射野验证系统(EPID)。 |  |  |
| 6 | 具备CBCT图像引导系统，具备二维、三维、四维图像引导功能，四维图像要求在CBCT扫描结束后2分钟内重建完成。 |  |  |
| 7 | 加速管采用驻波或行波技术，质保≧10年。 |  |  |
| 8 | 内置高精度多叶光栅，叶片数目≥120，所有叶片在等中心平面的投影宽度≤5mm，最大射野≥40cm*40cm,叶片间漏射率≤1%。 |  |  |
| 9 | 具备多重安全连锁技术。 |  |  |
| 10 | 配备物理师工作站和医生工作站，软件要求配最新版，支持对加速器所有的功能要求。具备中文版肿瘤放疗网络系统。 |  |  |
| 11 | 具有远程维修诊断功能，可通过Internet进行维护，维修更简便。 |  |  |
| 12 | 在成都具有售后维修中心和备件仓库。 |  |  |
| 13 | 整机保修≧1年。 |  |  |
| 14 | 能提供符合国家标准要求的人工智能勾画系统，能准确快速自动勾画放疗危及器官，以提高放疗效率及质量。 |  |  |
| 15 | 配备相应放疗质控设备。 |  |  |