采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPECT部分： ①探头规格：两个探头、矩形。 ②探头有效视野(UFOV) ≥530mm×380mm ③单光子最大计数率≥460 kcps/探头 ④能量范围(keV)：≥ 40keV~550 keV ⑤准直器要求： 低能准直器：适用核素99mTc 高能准直器：适用核素131I 针孔准直器：适用核素99mTc 固有能量分辨率、系统灵敏度、SPECT重建空间分辨率、固有均匀度、 固有空间线性、旋转中心等参数出厂符合NEMA标准；安装调试后相关技术参数符合WS 523—2019《伽玛照相机、单光子发射断层成像设备（SPECT）质量控制检测规范》。 |  |  |
| 2 | CT部分 ①球管阳极热容量 ≥5 MHU ②球管最大电压 ≥120 kV ③空间分辨率 ≥15 lp/cm ④CT探测器排数≥8排、CT图像达到诊断质量。 |  |  |
| 3 | 提供核医学显像相应的图像处理软件工具包。 |  |  |