采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 1.1 X射线球管 1.1.1 X射线类型:锥形线束X射线； 1.1.2 最大管电压:≥90kV； 1.1.3 最大管电流:216mA; 1.1.4 焦点:≤0.5mmx0.5mm; 1.1.5 总过滤:≥2.5AI,可根据不同拍摄模式自动调整滤过材质厚度； 1.1.6 曝光剂量:≤29μSv(21mAs,85kV)(ICRP 1990)； 1.1.6.1 低辐射CBCT检查:3D曝光剂量:≤3μSv； 1.1.6.2 最大CBCT视野曝光剂量:≤13μSv； 1.1.7 全景曝光时间:≤14.1秒； 1.1.8 头颅曝光时间:≤7.5秒； 1.1.9 CT曝光时间2.2秒； 1.1.10 可自行选择脉冲X射线或连续X射线。 1.2 X线传感器 1.2.1 传感器:设备同时具有头颅传感器、全景传感器、3D碘化铯涂层平板探测器三块独立的传感器，独立操作全景、头侧和3D程序,无需拔插； 1.2.2 可视空间(FOV)≧17x13cm； 1.2.2.1 3D平板有效影像接收器表面≥23x16cm； 1.2.3 间分辨率:0.08mm； 1.2.4 用于三维影像重建的独立投照影像≥500幅； 1.2.5 重建时间(从设备曝光到三维影像显现)≦7min； 1.2.6 CT影像传感器:非晶硅平板； 1.2.7 全景影像传感器:DCS； 1.27.1 全景传感器像素:0.1mm； 1.2.8 头颅影像传感器:CCD； 1.2.8.1 头颅传感器像素:0.027 mm； 1.2.9 CT传感器加载碘化铯涂层； 1.2.9.1 CT传感器像素:0.12 mm； 1.2.10 影像灰度分辨率≥16bit； 1.3 机器自带可自行选择调整的背景氛围灯光，灯光颜色约30多种。 1.4 人性化设计,在机身上有可供患者放置金属配饰的抽屉。 1.5 控制面板:多功能彩色触摸显示屏,旋转角度≥180°，方便左、右手操作习惯的医生。 1.6 头颅定位系统:三点头颅定位系统，可自动侦测颌弓形态，无需手动选择患者颌弓曲线。 1.7 具备带传感器的智能咬合定位模块:液晶操作显示器上有箭头，可引导技师对患者进行咬合平面的准确定位。根据不同的程序选择个性化的咬合定位块。 1.8 3D模式可在患者面部自动显示拍摄高度。 1.9 万能咬合拍摄模块，可以在横向和纵向上任意调整拍摄范围。 1.10 ACE自动曝光控制功能:可根据颌骨解剖形态、牙的排列情况自动调节扫描架运动轨迹、曝光条件。 1.11 脊柱伪影补偿功能:可自动调整管电压，规避颈椎的伪影对前牙区的影响，使前牙区影像清晰。 1.12 有双向可动的患者定位镜，技师离开后患者可参照定位镜避免发生位移，保证影像清晰。 1.13 原厂三维诊断软件:满足口腔颌面外科、牙体牙髓、牙周、修复科等各科临床诊断应用，具备原厂设计种植体虚拟设计软件，支持术前种植体虚拟设计。 1.14 自带种植体数据库:包含品牌≥99家，系统≥200种。 1.15 支持原厂CAD/CAM图像导入:可提供完整的种植治疗解决方案。 1.16 自带原厂导板设计软件，支持原厂种植体手术导板制作,并且导板制作具有SFDA证。 1.17 自带原厂输出报告模版编辑软件，可选择不同的模板、厚度、数量等。 |  |  |
| 2 | 影像处理软件系统 2.1 初始界面: 2.1.1 具有时间轴功能 2.1.2 具有灯箱对比功能，可在灯箱界面把不同类型的X线影像(口内根尖片，全景片，侧位片，三维颌骨重建模型等)及内窥镜口扫等影像同时展示，进行对比诊断； 2.1.3 有3D重组图像、标准冠状面图像、标准矢状面图像、标准水平面图像和全景图像; 2.1.4 曲面断层界面有导航窗快速定位，标准冠状面、标准矢状面和标准水平面窗口都有上下调整钮，可沿牙体长轴进行角度查看。 2.2 图像处理: 2.2.1 2D图像编辑功能:移动，图像翻转，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息; 2.2.2 测量功能:距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，感兴趣区(ROI)3D影像值测量; 2.2.3 画图标注功能:可在图像上添加箭头，线图以及标注; 2.2.4 3D影像调节:可还原软组织轮廓； 2.2.5 容积测量:“容积数据”多平面重建功能，“容积数据”分析功能，3D容积测量功能，3D切割功能; 2.2.7 影像数据输出功能，可实现三维图像输出和打印，屏幕截图。 |  |  |
| 3 | 影像诊断功能 3.1 标准视图:矢状面、冠状面、轴面、三维重建、多维图像、标准头颅定位正侧位、标准曲面断层影像; 3.2 选择性地断面影像输出及打印; 3.3 下颌神经管着色:可以根据测量直径标注及着色； 3.4 具备种植体模拟植入功能; 3.5 全景编辑功能 3.5.1 全景编辑一定位修正:调整颌骨曲面形状、调整头部位置、调整头部倾斜； 3.5.2 全景编辑-层面位置调整(局部):层面位置移动、层面位置倾斜。 3.6 影像动态对比:在同一界面下可对不同时间拍摄CT进行任意切面动态对比，适用于术前术后及颞颌关节的动态对比诊断。 3.7 强大的软件平台，可内置原厂TMJ+软件，气道分析测量软件等的能力。 3.8 诊断报告书写功能，并且有多种的病例模板和自由编写功能。 |  |  |
| 4 | 拍摄程序 4.1 三维程序:≥9种； 4.2 全景程序:≥11种； 4.3 颞颌关节程序:≥6种； 4.4 上颌窦程序:≥5种； 4.5 头颅侧位程序:≥4种。 |  |  |
| 5 | 联网功能:软件为网络版，可供≥250台终端同时使用，无需额外购买用户许可证。 |  |  |