采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）技术参数及性能要求： 1、C臂系统采用一体化机架设计和ipad式触摸操作屏，使用灵活方 便，占地面积小巧，尤其适合对空间要求极高的手术场合。采用专业的高压发生器和全程1024x1024X12Bit影像链，最大程度满足临床手术室骨科、泌尿，急诊室微创外科手术等需求。具有普通透视和数字点片功能。 2、C型臂主机架 2.1 垂直升降：≥420mm电动 2.2 有效开口：≥760mm 2.3 半径深度；≥680mm 2.4 源 像 距：≥970 mm 2.5 水平运动：≥220 mm 2.6 左右摆角：≥±10° 2.7 支点旋转：≥±225 2.8 圆周角度：≥135°电动(-90°/+45°) 2.9 专利的导向/制动操作手柄，刹车与移动方向均由同一手柄控制 2.10 位于机架上的悬臂触摸操作屏，可随悬臂伸缩而任意移动 2.11 位于机架上的悬臂显示屏，可随悬臂伸缩而任意摆位 3、X线发生器 3.1 固定阳极 3.1.2 热容量：≥48KHU 3.1.3 最大阳极散热率：≥600W 3.2 阴极 3.2.1 单焦点：≤0.6mm 3.3 最大输出功率：≥2.0KW 3.4 最高电压：110KV 3.5 脉冲透视管电流范围：0.2-10mA 3.6 数字点片：≤20mA 3.7 逆变频率：≥20KHZ高频/多脉冲，微机控制 3.8 球管组合热容量：1.14 MHU(封闭式循环冷却系统) 3.9 最大系统冷却率：32 KHu/min 4、准直器&球管滤片 4.1 对称式矩形准直器≥±90° 4.2 多翼虹膜光圈，触摸式直接无射线调节 4.3 球管具有铜、铝双层滤片，厚度≥3.9mm 5、影像增强器 5.1 尺寸：≥9英寸，三视野可变 5.2 DQE:≥65% 5.3 中心分辨率：≥52/58/68lp/cm对应23/15/10cm视野 5.4 反差比：≥30:1 6、数字视频摄像机 6.1 CCD采集矩阵：≥1024x1024x12bit逐行扫描 6.2 总像素：≥1,000,000 6.3 信/噪：≥60dB 7 触摸操作屏(位于机架上的悬臂触摸操作屏) 7.1 TFT液晶屏：含“锐眼”人机交互式触摸控制 7.2 尺寸：10.4” 7.3 矩阵：≥640x 480 7.4 视角：≥上45°/下55°/左70°/右55° 8、监示器(位于机架的悬臂上) 8.1 监示器：医用24”TFT液晶平面 8.2 矩阵：≥1920*1200像素 8.3 视角：≥上/下170° 8.4 反差比：≥600:1 8.5 TV系统分辨率≥221p/cm(在9英寸图像时) 9、图像采集存储与存档 全程脉冲透视，摒弃连续透视，脉冲宽度：10-30毫秒，脉冲频率：1、2、4、8、12.5、25个/秒。 9.1 存储容量≥10,000幅硬盘存储 9.1.2 存储距阵≥1024*1024 9.1.3 图像存档与传输 9.1.4 USB端口 9.1.5 热敏打印机端口 9.1.6 自动调整脉冲频率和剂量 9.1.7 “软组织”突出显示功能 9.1.8 “金属”自动校正功能 9.2 解剖程序模式 9.2.1 窗位技术图像后处理 9.2.2 16幅图像文件显示和索引 9.2.3 8帧/秒电影 10、实时图像处理功能 10.1 递归滤过≥4级 10.2 边缘增强滤过≥5级 10.3 叠加滤过≥5级(最后一幅图像冻结) 10.4 数字图像旋转、数字图像镜像(无放射时) 10.5 维修模式有 10.11 灰阶倒相有 11、可选网络连接 11.1 可选DICOM3.0传输图端口。 |  |  |