项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 包号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能6分钟步行监测分析系统 | 1.设备可检测血压，血氧，心率，呼吸频率，多导心电，具备多参数实时监测、记录查看功能，可实现单个心电导联图增益，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图。 2.心电显示模式要求不少于7导联。 3. 具有运动前后疲劳/呼吸等级自评定、统计步数、计圈及测算距离等功能，具有心率变异分析功能，并出具HRV分析报告。 4.具有异常心电图自动识别功能。 5. 具有自动统计分析查看各个数据趋势分析功能，步行检测分析后可一键打印报告。 6. 可根据患者基础信息预测其步行距离，可根据患者试验检测结果，辅助自动智能制定运动康复处方，处方包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、频率、注意事项等。 7. 具有肺功能检测功能，支持六分钟步行试验前后对患者进行FVC、FEV1、PEF、FEF等参数的检测与测量。 8.具有智能化语音提示以及紧急停止功能，工作站对监测背包可以进行一拖二。 |  |  |
| 2 | 便携式肺功能检测仪 | 1.便携式可视化设备，可与设备进行蓝牙连接 2.具有肺通气功能监测、支气管舒张试验、最大通气功能测定、V-V容积-流速曲线、呼吸肌肌力评估、呼吸训练、训练效果评估、 震动排痰等功能 3.可自动解析多项数据参数，辅助诊断，形成肺功能报告，可打印 4.支持数据上传连接，可远程查看检测报告 5.流速范围不小于20LPM 6.可使用通用咬嘴 |  |  |
| 3 | 盆底磁刺激治疗仪 | 1.磁场强度不小于4 Tesla，治疗深度不小于6公分。 2. 刺激频率不低于0-50 Hz可调 3. 具有检测盆底神经传导通路完整性功能 4. 具有连续刺激、间歇刺激、变频刺激等模式 5. 可提供多种治疗方案，如尿失禁治疗、盆腔器官脱垂治疗、性功能障碍治疗等，也可自定义治疗方案。 6.配有可移动独立骶神经线圈，配有可调节沙发及脚蹬 7.界面可视化显示，支持数据导出和打印。 |  |  |
| 4 | 肌肉刺激器 | - 不少于4个独立和单独无线电极盘，相互独立,1个主机遥控。不少于30种程序 - 2.具有屏幕显示。 3.脉冲方式：至少包含刺激和放松两种 4.可在运动同时进行使用 5.脉冲强度增量:手动调整刺激强度 6.可使用通用纽扣电极片 |  |  |