项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、设备治疗通道≥2个 2、注册证要求用于肺部等实体肿瘤的消融治疗 3、冷冻功率可按5%比例进行调节，调节范围为0%~100% 4、配备触摸显示屏，各治疗通道具有固定、冷冻、复温、停止等触摸控制键 5、使用氩气降温，冷冻效率：60s可降至-100℃以下 6、使用氦气复温或其他方式升温，升温效率：加热到10℃需≤2min,超过40℃,主机有提示 7、配套消融针具有多种规格，且具备最小外直径≤1.5mm 8、配套消融针重量≤500g 9、设备工作方式：连续运行，压力达到安全压力限值时能自动泄压 |  |  |
| 2 | 主机及配件*1套 |  |  |
| 3 | 1、免费提供操作和培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务 2、设备自验收合格之日起免费保修期≥3年，终身维修；仅收取配件费，先维修后付款 3、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测 4、保修期内开机率≥95%,(包括法定节假日)超过一天保修期延长十天 5、提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养 6、售后响应时间：1小时内回复响应，4小时内到现场 |  |  |