采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 采购内容; 单位; 数量; 是否属于核心产品; 技术参数清单. 1; 全自动发药机（含传输轨道+补药机器人+自动发筐机+智能药筐）; 套; 2; 是; 1.储药单元模块化设计，整机储药形式为倾斜式或平铺式密集储药槽位存储药品方式。仓位尺寸可灵活调整，以适应不同规格和包装的药品存放需求，能够实时精准监测药品库存数量，当药品库存数量低于预设的安全库存值时，系统自动发出低库存预警提醒，确保药品及时补充，避免药品短缺影响患者用药。 2.存储药品及品规数要求：≥30000盒药品、≥1500个药品品规。 3.发药（出药）能力：≤8秒/处方。 4.能够与药房现有的医院信息系统（HIS）进行无缝集成，通过标准的数据接口（如HL7、XML、JSON等）实现药品信息、医嘱信息、患者信息等数据的实时交互和共享，确保药品调配流程的自动化和信息化。自动接收处方信息，根据信息指令自动分发药品。 5.全自动无人补药装置与发药机无缝链接，为发药机实时补药。通过机械手装置自动识别，自动补充发药机缺少的药品。全自动补药（进药）速度：≥1000盒／小时。单次补药多品规，数量≥12盒。 6.无人补药方式：多组机械手自动拣选药品，批量自动补药，视觉核对药品品规。为保障机械手补药定位的准确性，机械手应用视觉核对技术，对待补药品的储位进行定位成像核对。 7.配备可以自动发筐、绑筐的设备，能够自动接收处方信息，自动将医嘱信息绑定在智能药筐中，自动分发药筐。可以多通道批量存储、发放智能药筐。缓存智能药筐不低于50个。能够自动打印医嘱（用药指导）信息，并且能够自动裁剪该单据落入与之信息匹配的已发药筐中。 8.整套系统配备≥200个智能药筐。智能药筐能够自动绑定医嘱信息，当发药药师分发药品时，确认处方拿药信息后，与该处方信息绑定的智能药筐自动闪灯提示。 9.配备智能传输轨道，包括直发传输轨道及混发传输缓存系统。传输设备能够接收发药指令或感应待传输药品后高速传输。 10.混发传输缓存系统能够自动识别智能药筐绑定的窗口信息，能够将药筐传输至指定发药窗口。支持无间断连续投入智能药筐。在缓存模块内药筐数量达到满筐时，相应台面上的报警指示灯亮闪报警，同时系统自动停止运行。每个窗口缓存装置可缓存不少于15个智能药筐。 11.配备药房中央监控系统（含一体化显示屏），在系统大屏显示当日药房发药信息，给科室的管理决策提供依据。 12.数据传输与安全性：采用安全的通信协议（如SSL/TLS）进行数据传输，确保数据在设备与外部系统之间传输过程中的安全性和完整性，防止数据泄露或被非法篡改，保护患者隐私和药品数据安全。 13.机械性能：采用高品质的机械部件，确保设备在频繁的药品调配操作过程中，机械结构稳定可靠，无卡顿、堵塞等故障现象，能够长期稳定运行，设备的机械部件使用寿命不少于5年，降低设备的维护成本和更换频率。 14.操作界面：配备直观、简洁、易操作的图形化用户界面，采用大尺寸高清触摸屏（如15-20寸），界面布局合理，操作流程简单明了，符合药房工作人员的操作习惯，方便进行药品信息查询、处方调配、库存管理等操作，减少操作人员的学习成本和操作失误。 支持多点触控操作，响应灵敏准确，可进行手势缩放、滑动等操作，方便查看药品信息和操作设备，同时界面应具备良好的容错性，对用户的误操作能够进行智能提示和引导，确保操作的顺利进行。 15.外观设计：设备外观应简洁大方，线条流畅，表面光滑平整，无锐边利角，符合药房的专业环境要求，颜色一般为白色、米色或其他淡雅色调，与药房整体装修风格相协调，整体风格应符合药房的专业形象和卫生要求。 设备表面涂层应均匀，无明显色差、划痕、裂纹等瑕疵，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能抵抗药品、消毒剂等化学物质的侵蚀，确保设备长期保持良好的外观状态。 16.软件升级服务：供应商应负责设备内置软件系统的终身免费升级服务，及时为药房提供软件的功能更新、性能优化、漏洞修复以及对新型药品管理需求的支持等服务，确保设备能够适应不断变化的药品管理和法规要求，保持良好的运行状态。在软件升级过程中，供应商应确保药房的数据安全和设备的稳定性，提供详细的升级指导和操作说明，协助药房顺利完成软件升级工作。. 2; 智能药品调配机; 台; 1; 否; 1.存储仓位 智能调剂设备模块化设计，不少于4个储药模组组成，储药模组独立运行。每个模组不少于25个储位，储位为药盒装载药品设计。整机可存储不少于6000个最小单位的药品，每个储位药盒容量可存储不低于100支5ML的西林瓶针剂。可以存储针剂、铝塑板状、拆零袋装、瓶装口服溶液等非盒装药品 仓位尺寸可灵活调整，以适应不同规格和包装的药品存放需求，每个仓位应有明确的标识区域，每个仓位配置显示屏，显示该仓位药品的基本信息：品名、规格、库存数量等。 每个仓位配备高精度传感器，能够实时精准监测药品库存数量，当药品库存数量低于预设的安全库存值时，系统自动发出低库存预警提醒，确保药品及时补充，避免药品短缺影响患者用药。 2.药品分类与发放 接收处方调剂指令，自动运行至操作人员面前，智能引导存取药品。 设备应具备完善的药品分类管理功能，可根据药品剂型、用途、存储条件等多维度对药品进行分类存储和管理，方便药房工作人员快速定位和查找所需药品，提高药品管理效率。 3.药品信息录入与更新 设备应具备便捷的操作界面，支持触摸屏操作，药房工作人员可通过操作界面快速录入药品的基本信息，包括药品名称、规格、批号、有效期、生产厂家、进货日期、供应商信息等详细内容，确保药品信息的完整性和准确性。 支持与药房药品管理系统进行数据同步，及时更新药品信息，确保药品数据的实时性和一致性。 4.系统集成 能够与药房现有的医院信息系统（HIS）进行无缝集成，通过标准的数据接口（如HL7、XML、JSON等）实现药品信息、医嘱信息、患者信息等数据的实时交互和共享，确保药品调配流程的自动化和信息化，避免人工干预导致的错误和数据不一致问题。 支持与药房自动化设备（如自动发药机、智能药品存储设备等）进行联动，构建完整的药房自动化管理体系，实现药品从存储、调配到发放的全流程自动化和智能化管理，提高药房整体运营效率。 5.数据传输与安全性 采用安全的通信协议（如SSL/TLS）进行数据传输，确保数据在设备与外部系统之间传输过程中的安全性和完整性，防止数据泄露或被非法篡改，保护患者隐私和药品数据安全。 6.机械性能 采用高品质的机械部件，确保设备在频繁的药品调配操作过程中，机械结构稳定可靠，无卡顿、堵塞等故障现象，能够长期稳定运行，设备的机械部件使用寿命不少于5年，降低设备的维护成本和更换频率。 7.操作界面 配备直观、简洁、易操作的图形化用户界面，采用大尺寸高清触摸屏（如15-20寸），界面布局合理，操作流程简单明了，符合药房工作人员的操作习惯，方便进行药品信息查询、处方调配、库存管理等操作，减少操作人员的学习成本和操作失误。 支持多点触控操作，响应灵敏准确，可进行手势缩放、滑动等操作，方便查看药品信息和操作设备，同时界面应具备良好的容错性，对用户的误操作能够进行智能提示和引导，确保操作的顺利进行。 8.外观设计 设备外观应简洁大方，线条流畅，表面光滑平整，无锐边利角，符合药房的专业环境要求，颜色一般为白色、米色或其他淡雅色调，与药房整体装修风格相协调，整体风格应符合药房的专业形象和卫生要求。 设备表面涂层应均匀，无明显色差、划痕、裂纹等瑕疵，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能抵抗药品、消毒剂等化学物质的侵蚀，确保设备长期保持良好的外观状态。 9.尺寸与重量 设备的体积应适中，便于放置在药房的柜台、操作台或其他有限的工作空间内，重量不超过300千克，方便药房工作人员在不同的工作区域进行移动使用，同时也有利于设备的搬运和存储。 10.软件升级服务 供应商应负责设备内置软件系统的终身免费升级服务，及时为药房提供软件的功能更新、性能优化、漏洞修复以及对新型药品管理需求的支持等服务，确保设备能够适应不断变化的药品管理和法规要求，保持良好的运行状态。在软件升级过程中，供应商应确保药房的数据安全和设备的稳定性，提供详细的升级指导和操作说明，协助药房顺利完成软件升级工作。. 3; 智能麻精药品管理机; 台; 4; 否; 1.整体结构稳定性 设备主体采用坚固耐用的金属材质（如优质冷轧钢等），保证在药房日常频繁操作及药品存取过程中，机身不易变形、损坏，确保整体结构稳定可靠，能够长期稳定运行，使用寿命不少于10年。 2.外观设计 外观应简洁大方，线条流畅，表面光滑平整，无锐边利角，便于清洁和消毒，符合药房的专业环境要求，颜色一般为白色、米色或其他淡雅色调，与药房整体装修风格相协调。 设备表面涂层应均匀，无明显色差、划痕、裂纹等瑕疵，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能抵抗药品、消毒剂等化学物质的侵蚀，确保设备长期保持良好的外观状态。 3.尺寸与重量 设备的体积应适中，便于放置在药房的柜台、操作台或其他有限的工作空间内，具体尺寸一般不超过长100厘米×宽60厘米×高180厘米，重量不超过200千克，方便药房工作人员在不同的工作区域进行移动使用，同时也有利于设备的搬运和存储。抽屉不少于7层，每个抽屉可选择储位、不少于8L/抽屉。每个存储抽屉中的每个储位配置显示屏，显示该储位麻精药品的基本信息：品名、规格、库存数量等。 4.安全防护 配备高安全级别的电子锁具，采用指纹识别、密码验证、人脸识别、电子钥匙等多种组合认证方式，只有经过授权的药房管理人员和医护人员，在通过身份验证后，才能开启相应仓位取用药品，确保麻精药品的存储安全，防止未经授权的人员接触和取用药品。 设备应具备实时监控功能，内置高清晰度摄像头，能够对药品存储区域进行24小时不间断监控，监控画面应清晰可辨，能准确记录药品存取操作过程及相关人员信息，监控视频存储时间不少于90天，并可与药房安防系统进行联动，实现远程监控和异常情况报警。 5.药品信息录入与管理 设备应配备便捷的操作界面，支持触摸屏操作，可使用电子签名、指纹登录等方式进行身份验证和操作授权，确保操作的合法性和可追溯性。药房工作人员可通过操作界面快速录入麻精药品的基本信息，包括药品名称、规格、批号、有效期、生产厂家、进货日期、库存数量等详细内容。 系统应具备自动校验功能，在录入药品信息时，能对药品名称、规格、批号等关键信息进行重复性、准确性校验，避免信息录入错误。同时，可与药房现有的药品管理系统（如HIS系统）进行数据对接，实现药品信息的实时同步更新，确保药品数据的准确性和一致性。 6.库存管理 具备实时库存监控功能，能够精确记录每个仓位的药品库存数量，并根据药品出入库操作自动更新库存数据，确保库存信息的实时性和准确性。当药品库存数量低于预设的安全库存值时，系统应自动发出低库存预警提醒，提醒药房工作人员及时采购补充药品，避免药品短缺影响临床使用。 支持药品效期管理功能，系统可自动跟踪药品的有效期，按照药品入库时间和效期先后顺序进行排列提示，在药品效期临近前自动发出效期预警，提醒工作人员优先使用临近效期的药品，确保药品在有效期内使用，减少药品浪费。 7.药品出入库管理 设备应具备严格的药品出入库管理流程，所有药品的出入库操作均需在系统中进行记录，包括操作时间、操作人员、药品名称、规格、数量、批号、有效期等详细信息。出库时，系统应自动弹出电子签名确认界面，操作人员需进行电子签名确认后，药品方可出库，确保药品出库操作的合法性和可追溯性。 支持与医院的电子病历系统、医嘱系统等进行数据交互，医护人员在开具麻精药品医嘱后，系统自动接收医嘱信息，并根据医嘱生成相应的药品出库任务，药房工作人员在确认任务后，按照系统提示进行药品出库操作，确保药品的使用与医嘱相符，提高麻精药品管理的规范性和准确性。 麻精机接收所需麻精药品的存取指令，涉及所需麻精药品的储药抽屉自动弹开，所需的麻精药品储位对应的管控密闭板自动弹开，智能指示存取所需药品的相应数量，存取药品后，设备自动计数，并设备自动更新库存信息，无需人工参与计数和更改库存数量。 麻精机具备取药提示功能，误操作多取药品自动预警提示，误操作少取药品自动预警提示，空包装放入自动预警提示。 麻精机能够根据用药指令，双人权限登录后，智能存取麻精类药品的设备。满足密码、刷卡、指纹等多种登录模式，且支持多人多种登录操作方式，并执行双人登录操作存取该类药品的流程，符合满足在麻精药品的“五专”管理规定下进行操作使用。 8.数据存储与备份 设备应内置大容量存储硬盘，能够存储不少于5年的药品管理数据，包括药品信息、库存记录、出入库记录、操作日志等，确保数据的完整性和可追溯性。同时，支持数据自动备份功能，可将数据备份至本地服务器、移动存储设备或云端存储空间，备份周期可灵活设置，如每日、每周或每月备份一次，防止因设备故障或人为误操作导致数据丢失。 9.统计分析功能 系统应具备强大的统计分析功能，能够按照不同的维度（如药品品种、剂型、科室、日期等）对药品的出入库数量、库存周转率、使用情况等数据进行统计分析，并以直观的图表（如柱状图、折线图、饼图等）和报表形式展示统计结果，为药房管理人员提供决策支持，帮助其合理规划药品采购计划、库存管理策略等。 10.操作系统兼容性 设备应搭载主流的操作系统，如Windows10及以上版本、Linux等，确保系统的稳定性和安全性，同时具备良好的兼容性，能够与药房现有的计算机设备和软件系统（如药品管理系统、电子病历系统、医院信息集成平台等）进行无缝集成，实现数据的互联互通和共享交换。 11.接口兼容性 支持标准的数据接口协议（如HL7、XML、JSON等），能够与医院的HIS系统、LIS系统、EMR系统等进行深度集成，实现药品信息、患者信息、医嘱信息等数据的实时交互和共享。 12.数据加密 对存储在设备中的所有药品管理数据（包括药品信息、库存数据、出入库记录、操作日志等）采用高级加密标准（AES）等加密算法进行加密处理，确保数据在存储和传输过程中的安全性，防止数据泄露或被非法篡改，保护患者的隐私和药品安全信息。 在设备与外部系统进行数据交互时，应采用安全的通信协议（如SSL/TLS）进行数据传输，对传输的数据进行加密和身份验证，确保数据在公网或不可信网络环境中的安全传输，防止数据被窃取或中途篡改。 13.用户权限管理 系统应具备完善的角色权限管理体系，能够对不同用户角色（如药房管理员、药师、医护人员、系统维护人员等）分配不同的操作权限，如查看权限、编辑权限、审核权限、管理权限等，确保用户只能在其权限范围内进行操作，避免因权限过大导致数据泄露或误操作等问题。 支持用户身份验证功能，用户在登录系统时需通过用户名和密码、指纹识别、人脸识别等多种方式进行身份验证，密码应采用加密存储方式，确保用户身份的真实性和安全性。同时，系统应记录用户的登录时间和操作行为，生成详细的操作日志，方便进行审计和追溯。 14.异常报警功能 设备应具备完善的异常报警功能，能够对各种异常情况进行实时监测和报警。例如，当未经授权的人员试图开启设备、设备存储仓位中的药品被盗取、药品库存数量异常减少、设备出现故障等情况发生时，系统应立即发出声光报警信号，并自动向预设的管理人员手机号码发送报警短信，同时将报警信息上传至药房安防监控中心，确保管理人员能够及时知晓异常情况并采取相应的处理措施。 报警声音应清晰响亮，在距离设备1.5米处报警声音强度不低于70分贝，报警灯光应采用醒目的颜色（如红色）和闪烁模式，确保在药房环境中能够引起相关人员的注意，及时发现和处理异常情况。 15.软件升级服务 供应商应负责设备内置软件系统的终身免费升级服务，及时为药房提供软件的功能更新、性能优化、漏洞修复以及对新型麻精药品管理需求的支持等服务，确保设备能够适应不断变化的药品管理和法规要求，保持良好的运行状态。在软件升级过程中，供应商应确保药房的数据安全和设备的稳定性，提供详细的升级指导和操作说明，协助药房顺利完成软件升级工作。. 4; 物流机器人; 台; 4; 否; 1.外观尺寸：≤700mm*500mm*1600mm，此尺寸适用于多种配送场景，便于在药房等空间内灵活通行。 2.柜体容量：≥160L，内部隔板可全部拆卸且可根据场景需要自由组合成4个、3个、2个或者1个箱体，以满足不同药品、物资的存储和配送需求。 3.运载重量：≥200kg，能够承载较重的药品和医疗物资。 4.运行速度：≤2m/s，可原地旋转、双向行驶，能适应药房内的狭窄通道和复杂布局。 5.导航模式：支持严格巡线、巡线避障及平滑巡线等多种模式，可自主规划最优路径，提高配送效率。 6.导航位置精度：≤±2cm，确保机器人能够精准到达指定位置，准确无误地完成药品配送任务。 7.导航角度精度：≤±0.5°，保证机器人在行驶过程中的方向稳定性，避免因角度偏差导致的路径偏离。 8.传感器配置：机器人具备≥2台激光传感器，实现车身周边360°扫描范围，有效探测距离≥10m。前部具备视觉相机，可检测≤50mm低矮障碍物以及最大≥1800mm的悬空障碍物，同时整机配置有≥26个超声波传感器，全机共有≥3组视觉识别系统，其中≥1组双目视觉，提升整体环境感知能力，有效避免碰撞，保障药品运输安全。 9.电池类型：采用锂电池，具有能量密度高、使用寿命长、安全性好等特点，能够为机器人提供稳定的动力支持。 10.电池容量：≥28Ah，确保机器人具有足够的电量完成长时间的配送任务。 11.连续工作时间：≥8h，满足药房日常高峰期的药品配送需求。 12.充电时间：≤4h，较短的充电时间可提高机器人的使用效率，减少等待时间。 13.充电模式：具备自动充电、手动充电两种模式，可根据实际情况灵活选择，同时机器人及充电桩具备非充电时短路保护及充电时过压、过流保护功能，有效延长电池寿命，保障充电安全。 14.急停开关：机器人在任务执行过程中具备急停模式，且在恢复之后可继续执行前序任务，第二个急停开关的装配位置不高于距机器人所处地面20cm，需提供具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构所出具的合格检测报告。 15.避障功能：通过多种传感器协同工作，机器人能够实现自主避障，包括激光雷达扫描、超声波传感器探测、视觉识别等，遇到障碍物时能及时减速、停车或绕行，避免与人员或物体发生碰撞，确保药品运输过程的安全。 16.越障能力：机器人满载爬坡能力≥8°，越障能力不低于15mm，越间隙能力不低于35mm，能够在药房内可能遇到的不平地面、门槛等障碍物上顺利通行，保证配送任务的不间断执行。 17.超速保护：具备超速保护功能，当机器人的运行速度超过预设的安全速度范围时，能够自动减速或停车，防止因速度过快而导致事故的发生。 18.防跌落功能：机器人具备防跌落功能，当前后遇到坎高超过15mm时，机器人自动停下，有效避免机器人从高处跌落，保护设备和药品的安全。 19.权限认证：机器人具备多种权限认证方式，如IC刷卡、密码、指纹、人脸识别等，至少支持其中两种方式，只有经过授权的人员才能操作机器人或获取药品，提高了药品管理的安全性。 20.自身保护：机器人具备碰撞保护、过载保护、过热保护等自身保护措施，能够实时监测机器人的运行状态，当出现异常情况时及时采取保护措施，避免设备损坏，延长机器人的使用寿命。 21.人机交互：机器人自带的操控屏尺寸≥10英寸，屏幕位于箱体侧顶部，方便使用者操作。屏幕可通过动画方式，动态显示机器人当前状态，使用者可通过机器人屏幕对订单、机器人进行特殊处理，方便问题排查与恢复。 22.任务管理：支持同时创建多个任务，并能根据任务的优先级进行自动调度和执行。机器人能够自动识别和适应不同的任务类型，如药品配送、耗材运输等，并根据任务要求合理安排路径和时间。 23.系统对接：机器人系统能够与医院的信息系统（如HIS系统）进行对接，实现药品信息的实时同步和更新。医护人员可通过系统远程下单，机器人接到任务后自动前往药房指定位置取药，并配送至相应的科室或病区，提高工作效率和准确性，减少人工干预。 24.环境适应性：机器人具备良好的环境适应性，能够在不同的光照条件下正常工作，如在黑暗、强光、弱光等环境下仍能准确识别路径和障碍物。同时，机器人对地面要求不高，除了泥土地面外，能够在常见的室内地面类型上稳定行驶，如瓷砖、木地板、地毯等。 25.消毒功能：机器人箱体内部自带消毒的功能，如紫外线消毒、臭氧消毒等，能满足多场景使用需求，符合医院感控的要求，确保药品在运输过程中的卫生和安全。. 5; 药品冷藏柜; 台; 14; 否; 1.药品冷藏柜规格：尺寸要求不小于1.2*0.8*1.8m，有效容积满足药房日常药品冷藏需求，确保药品有足够的存放空间。 2.温控范围：温度控制范围在2℃-8℃（或依据药品实际储存要求设定），能精确恒温，保障药品在适宜的温度环境下储存，避免因温度波动影响药效。 3.温度波动度：≤±2℃（以保证药品对储存温度的稳定性要求），确保冷藏柜内温度均匀稳定，避免局部温度异常对药品造成损害。 4.温度监测与显示：具备数字式温度监测与显示功能，可实时精确显示柜内温度数值（精度达±0.5℃），方便工作人员随时查看，确保冷藏环境温度处于有效监控之下，符合药品冷藏管理规范。 5.温度报警功能：当柜内温度超出设定范围（2℃-8℃），应立即触发声光报警，报警声压级不小于70dB（距离冷藏柜正前方1.5m处测量），并具备远程报警功能，可通过手机短信或网络等方式向指定管理人员发送报警信息，便于及时发现并处理温度异常情况。 6.断电报警：在遇到断电情况时，能够自动发出声光报警，并保存报警记录，提醒工作人员采取应急措施，如使用备用电源或转移药品等，防止药品因断电而变质。 7.数据存储与记录：可存储温度数据记录，且记录间隔可调，记录时间不少于3个月，数据存储载体需采用不易损坏的介质，确保药品冷藏历史数据的完整性和可追溯性，以满足药品质量监管要求。 8.箱体材质：采用优质冷轧钢板，表面光滑平整，无明显毛刺或瑕疵，具备良好的抗腐蚀性和隔热性能，经过多层防锈处理，能长期抵御潮湿环境和药品挥发性物质的侵蚀。 9.内胆材质：采用食品级304不锈钢材质，无毒无味，耐腐蚀性强，易于清洁消毒，且具有良好的导热性，有利于保持箱内温度均匀，保障药品储存环境的卫生与安全。 10.门封结构：采用多层高密度聚氨酯发泡材料，配合磁性密封条，确保门封处密封严密，有效防止冷气泄漏，提高冷藏柜的保温性能，降低能耗，同时门封应具备良好的耐老化性。 11.层架设计：层架采用高强度钢丝材质，表面经过防锈处理，可根据药品包装尺寸灵活调节间距，满足不同规格药品的存放需求，且层架边缘应平滑，避免刮伤药品包装。 12.制冷方式：采用风冷式制冷系统，制冷迅速均匀，能有效避免冷凝水的产生，确保箱内湿度适宜（相对湿度45%-75%），为药品提供干燥稳定的冷藏环境，减少药品受潮变质的风险。 13.压缩机性能：选用名牌压缩机，具有低噪音、低振动、高能效比等特点，压缩机应具备过载保护功能，确保在长时间运行过程中稳定可靠，降低能耗和维护成本。. 6; 药品冷冻柜; 台; 6; 否; 1.药品冷冻柜规格：尺寸要求不小于1.2*0.8*1.2m，有效容积满足药房日常药品冷冻需求，确保药品有足够的存放空间。 2.温控范围：温度控制范围在-25℃-0℃（或依据药品实际储存要求设定），能精确恒温，保障药品在适宜的温度环境下储存，避免因温度波动影响药效。 3.温度波动度：≤±2℃（以保证药品对储存温度的稳定性要求），确保冷冻柜内温度均匀稳定，避免局部温度异常对药品造成损害。 4.温度监测与显示：具备数字式温度监测与显示功能，可实时精确显示柜内温度数值（精度达±0.5℃），方便工作人员随时查看，确保冷冻环境温度处于有效监控之下，符合药品冷冻管理规范。 5.温度报警功能：当柜内温度超出设定范围，应立即触发声光报警，报警声压级不小于70dB（距离冷冻柜正前方1.5m处测量），并具备远程报警功能，可通过手机短信或网络等方式向指定管理人员发送报警信息，便于及时发现并处理温度异常情况。 6.断电报警：在遇到断电情况时，能够自动发出声光报警，并保存报警记录，提醒工作人员采取应急措施，如使用备用电源或转移药品等，防止药品因断电而变质。 7.数据存储与记录：可存储温度数据记录，且记录间隔可调，记录时间不少于3个月，数据存储载体需采用不易损坏的介质，确保药品冷冻历史数据的完整性和可追溯性，以满足药品质量监管要求。 8.箱体材质：采用优质冷轧钢板，表面光滑平整，无明显毛刺或瑕疵，具备良好的抗腐蚀性和隔热性能，经过多层防锈处理，能长期抵御潮湿环境和药品挥发性物质的侵蚀。 9.内胆材质：采用食品级304不锈钢材质，无毒无味，耐腐蚀性强，易于清洁消毒，且具有良好的导热性，有利于保持箱内温度均匀，保障药品储存环境的卫生与安全。 10.门封结构：采用多层高密度聚氨酯发泡材料，配合磁性密封条，确保门封处密封严密，有效防止冷气泄漏，提高冷冻柜的保温性能，降低能耗，同时门封应具备良好的耐老化性。 11.层架设计：层架采用高强度钢丝材质，表面经过防锈处理，可根据药品包装尺寸灵活调节间距，满足不同规格药品的存放需求，且层架边缘应平滑，避免刮伤药品包装。 12.制冷方式：采用风冷式制冷系统，制冷迅速均匀，能有效避免冷凝水的产生，确保箱内湿度适宜（相对湿度45%-75%），为药品提供干燥稳定的冷冻环境，减少药品受潮变质的风险。 13.压缩机性能：选用名牌压缩机，具有低噪音、低振动、高能效比等特点，压缩机应具备过载保护功能，确保在长时间运行过程中稳定可靠，降低能耗和维护成本。. 7; 药品恒温箱; 台; 4; 否; 1.容积与尺寸 有效容积：≥1000L，支持分层存储，每层承载量≥25kg 外形尺寸：适配药房空间 内部材质：镜面不锈钢板 2.温度范围与精度 温度范围：2-48℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度偏差：±1.0℃ 3.制冷与加热系统 压缩机：双套独立原装进口压缩机，可自动切换，保障连续运行 加热方式：电加热系统，PTC陶瓷复合技术，升温均匀 4.温湿度控制 控制器：彩色触摸屏 传感器：双高精度温湿度传感器 5.结构设计 观察窗：三层钢化玻璃门 移动性：四脚轮带刹车 保温层：聚氨酯整体发泡，厚度≥80mm. 8; 药品冷库; 套; 2; 否; 1.场地：总面积约100平方米，高度约2.7米，其中冷库1面积约50㎡，冷库2面积约30㎡。供应商根据现场情况确定相关尺寸。 2.设计温度：设计库温为2℃至8℃，库温精度调节到0.1℃。 3.保障库内温度均匀性、机组实现自动化霜功能。 4.库温稳定性要求：不同季节的室外温度下，冷库（空载/满载）温度能达到设定温度值。 5.设备噪音≤70 分贝。 6.库板（含顶板和底板）的两面钢板厚度≥0.426mm。 7.库板固定在现有土建墙内侧，采用≥100mm 聚氨酯保温拼装板，保温库板密度大于40kg/m³。板与板连接方式采用内部预埋件卡扣式链接。库板之间拼缝≤2mm，安装结合面不允许有外露的隔热材料。接缝采用密封胶处理，打胶均匀无脱落。 8.库板要求防火等级 B1 级，导热系数λ≤0.024w/m﹒k，容重≥40kg/m³，抗压强度≥160kpa。 9.冷库底板与其外的“普通走廊”平齐、没有台阶，以便冷藏物料进、出冷库。 10.每块保温板必须是整体连续（包括面板、隔热层以及保温板自身），组成库体的保温板的墙板沿高度方向。 11.库板密封应保证在≥-5℃，板外无结露现象。 12.库门采用外开式，门厚≥100mm。门宽*高≥1300mm*2000mm。 13.库板（含顶板和底板）的两面钢板厚度≥0.426mm。 14.库门要求防火等级 B1 级，导热系数λ≤0.024w/m﹒k，容重≥40kg/m³，抗压强度≥160kpa。 15.门能实现双锁控制，具有锁报警装置，当门处于开启状态超过一定时间时，现场报警器报警提示工作人员。 16.密封条：应具有耐化学性，耐油耐老化，适应工作温度-50℃～＋130℃，用三元乙丙橡胶制作。 17.门关闭时密封严密，不得出现跑冷结冰积水，更不允许密封条受到冻结致使库门无法开启或损坏密封条；门樘及门扇的密封接触平面必须光滑、平整，不能有翘曲现象，保证使密封条贴实门樘四周。 18.冷库门带有应急机械开锁门装置，保证在内部也可以打开，即配备专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启，防止操作人员被误关在库内。 19.冷库具备人生安全报警装置，在所有备用措施失效时，能有效保障冷库内操作人员人身安全。 20.冷库门加装风幕机2个，防止开门作业时冷气流失过快，造成库内温度不稳定，冷库门安装的风幕机风力能够达到门槛上、下缘之间，不得超过下缘；开门自动启动，关门自动关闭。 21.冷库1选用一套 5P 制冷室外机及对应室内冷风机，冷库2选用一套 4P 制冷室外机及对应室内冷风机，保持冷库间温度稳定。 22.制冷主机采用箱式机组，R404A 环保冷媒。冷凝温度 45℃；冷库1单台制冷量不低于 9.83KW，散热风扇数量 2 台，风扇转速 880rpm。冷库2/3单台制冷量不低于 7.79KW，散热风扇数量1 台，风扇转速 880rpm。 23.冷风机用电加热化霜，蒸发温度-5℃，冷库1单台制冷量不低于8.2KW，风机数量 2 台，风量不低于6000m3/h；冷库2/3单台制冷量不低于7.5KW，风机数量 2 台，风量不低于 6000m3/h。冷风机均采用换热效率高的内螺纹铜管； 24.铜管采用国标铜管，管径大于等于φ22.2mm 的，壁厚度≥1.0mm；管径小于φ22.2mm 的，壁厚度≥10.8mm。主管与支、吊架采用专用硬质橡塑垫木隔热吊装。 25.电源电压 380V/50Hz，具有过热保护和高、低电压开关保护。 26.冷库灯：配备防潮、防撞、防爆的 LED 灯，库门外设开关按钮控制，电源耗损寿命≥ 8 万小时；配备数量应符合国家照明照度标准。 27.控制系统具备触摸式液晶屏显示，温度显示精度≤0.1℃，系统控制箱安装在冷库门附近位置； 28.冷库系统具有设计合理的温度自动监控系统，库内各温度点在同一时间内最大温差不超过2℃。自控系统有至少两个温度探头放置在各独立冷库房间检测库温。机组能根据室温自动启停，且室内机根据区域温度也可独立运行。 29.具备详细的运行和报警数据，实时显示和记录制冷系统关键的温度、电流等参数；控制系统应具备库内设备异常、控制电源故障、温度异常、传感器故障、压缩机故障，冷凝器过热等报警功能。 30.具有速冷功能，当系统大量进货或者初始使用，进行大风量供应，达到速冷的效果。 31.具备互联网模块，可实现远程操控；同时支持手机查询以及报警信息推送，能够在手机端查询所辖设备信息、温度信息。 32.冷库整套设施设备应支持备用发电机和双回路供电。. 9; 智能排号及叫号系统（含排号软件及3台排号机）; 套; 1; 否; 1.排号功能 支持多渠道排号，包括现场排号、微信排号、支付宝排号、医院官网排号等。支持身份证、社保卡、医院收据二维码、患者ID等，患者可以通过多种方式获取取药排号，方便快捷。 支持多科室、多窗口、多业务类型的排号管理，能根据药房实际业务灵活配置排号队列和窗口分配规则。例如，可设置普通药品取药窗口、特殊药品取药窗口等不同队列。 具备智能调度功能，根据窗口空闲状态、患者优先级自动分配排号和窗口，提高药房服务效率，减少患者等待时间。 2.叫号功能 支持语音播报、显示屏显示、LED灯闪烁、短信通知等多种叫号方式。语音播报清晰准确，能同时输出多种语音；显示屏支持高分辨率显示，清晰显示患者信息、窗口号等；LED灯闪烁可区分不同业务类型或优先级；短信通知及时准确发送叫号信息到患者手机上。 具有过号重叫功能，自动记录过号患者并进行重叫，确保患者不会因过号错过服务。 叫号系统与药房HIS系统实时联动，工作人员可手动控制叫号进度，如暂停、跳过、重叫等。 3.多窗口管理功能 支持多个窗口同时进行排号和叫号操作，每个窗口能独立显示当前叫号信息和排队状态。窗口之间实时信息共享，患者可在任意窗口完成取号和叫号服务。 具备窗口动态调整功能，根据药房实时业务量和人员安排，灵活增减窗口数量和调整窗口业务类型，且不影响正在排队的患者。 4.数据统计与分析功能 能实时统计分析排号叫号系统的各项数据，如排队人数、平均等待时间、窗口服务效率等，并提供数据报表生成功能，报表格式支持Excel、PDF等常见格式。 5.触摸屏操作功能 排号机配备高分辨率电容触摸屏，屏幕尺寸不小于19寸，触摸响应灵敏准确，支持多点触控操作，具备防刮、防水、防尘等特性，确保长期稳定使用。 触摸屏界面设计简洁直观，操作流程简单易懂，方便患者使用，支持自定义配置，可根据药房实际业务需求调整排号选项和操作步骤。 6.实时显示功能 排号机具备实时显示功能，清晰显示当前排队信息、叫号信息、窗口状态等，包括患者姓名、排号号码、当前叫号号码、预计等待时间、窗口号等信息。 排号机具备显示动态指示功能，如滚动条、进度条等，实时显示患者排队进度和预计等待时间，提高患者满意度。 7.语音提示功能 排号机具备语音提示功能，完成取号操作后，自动播放语音提示信息，告知患者当前排队号码、窗口号、预计等待时间等，语音清晰准确，音量适中，支持多种语言切换。 8.硬件性能要求 排号机配备高性能处理器，处理器主频不低于2.0GHz，内存容量不小于4GB，硬盘存储容量不小于500GB，确保系统稳定运行和快速响应。 9.排号机界面美观性 排号机界面设计简洁美观，色彩搭配协调，符合药房环境和氛围，布局合理，操作流程简单明了，方便患者使用。 排号机界面具备自适应功能，根据不同屏幕分辨率和设备类型自动调整布局和显示内容，支持个性化定制，可根据药房实际需求和品牌形象进行定制化设计。. 10; 高精度扫码设备; 台; 20; 否; 1.图像传感器 采用不低于1600万像素的高分辨率图像传感器，确保能够清晰捕捉药品追溯码的细节信息，即使在药品包装较小或追溯码印刷密度较高的情况下，也能准确成像。 传感器类型为CMOS，具有良好的感光性能和低噪点特性，以保证在不同光照条件下都能获取高质量的图像。 2.光学分辨率 光学分辨率应达到1200dpi，能够精确还原药品追溯码的图像，为后续的识别和分析提供清晰的视觉基础，避免因分辨率不足而导致追溯码识别错误或失败。 3.最大扫描幅面 支持至少A4幅面（210mm×297mm）的扫描尺寸，以便能够适应不同规格和大小的药品包装，无论是常见的药盒还是较大的药品包装袋，都能一次性完整扫描。 4.拍摄速度 单张拍摄时间不超过1秒，在批量扫描药品追溯码时，能够快速高效地完成任务，提高药房工作人员的工作效率，减少患者等待时间。 5.对焦方式 支持自动对焦功能，对焦速度迅速且准确，能够在0.5秒内完成对药品追溯码的清晰对焦，同时也可以提供手动对焦选项，以便在特殊情况下由操作人员进行精细调整，确保获取到最佳的图像效果。 6.追溯码识别功能 内置专业的追溯码识别软件，能够自动识别包括一维码、二维码以及药监码等多种常见的药品追溯码制式，识别准确率达到99%以上，确保药品追溯信息的准确获取。 可自动屏蔽69码等非追溯码信息。对于受损、模糊或印刷质量不佳的追溯码，具备一定的纠错和修复功能，通过先进的图像处理算法，提高追溯码的可读性，减少因追溯码质量问题导致的识别失败。 7.数据存储与传输功能 配备高速USB接口，数据传输速率不低于500Mbps，能够快速将拍摄的追溯码图像和识别结果传输至药房的管理系统或计算机，实现数据的及时共享和处理。此外，还应支持常见的网络传输协议（如TCP/IP），方便设备接入药房的局域网，进行远程数据传输和管理。 8.操作系统兼容性 兼容主流的操作系统，确保高拍仪能够在药房不同类型的计算机设备上稳定运行，与药房现有的信息化环境无缝融合。 9.光源系统 配备均匀、柔和且可调节亮度的LED光源，光源的色温范围在5000K-6500K之间，能够提供接近自然光的照明效果，避免因光线过强或过弱、色温不合适等问题而导致追溯码图像出现反光、阴影或色彩失真等情况，影响追溯码的识别效果。同时，光源应具有较长的使用寿命，以减少更换光源的频率和维护成本。 10.机身材质与结构 采用坚固耐用的金属或高级工程塑料作为机身材质，具备良好的耐磨、耐腐蚀和抗压性能，能够适应药房日常频繁使用的工作环境，确保设备的长期稳定运行，整机无故障工作时间（MTBF）不低于5000小时。 11.外观设计 设备外观应简洁大方，符合药房的专业环境要求，整体风格与药房的装修和设备相协调，颜色一般选择白色、银色或其他淡雅色调，表面光滑无锐边，易于清洁和消毒，防止积尘和细菌滋生，为药房提供一个整洁、卫生的工作环境。 12.尺寸与重量 高拍仪的体积应适中，便于放置在药房的柜台、操作台或其他有限的工作空间内，，重量不超过2千克，方便药房工作人员在不同的工作区域进行移动使用，同时也有利于设备的搬运和存储。. 11; 电动承重运输推车; 台; 4; 否; 1.承重能力 最大承重不低于1500公斤，满足药房大量药品及器械的运输需求，确保在额定载重范围内运行平稳，无下沉、抖动等现象。 承重部件采用高强度合金钢材质，经过加固处理，承载能力持久，使用寿命长。 2.动力系统 配备高效节能的直流电机，额定功率不低于1800瓦，确保推车在满载情况下能够平稳运行，行驶速度可调节，空载速度不低于10米/分钟，满载速度不低于5米/分钟，满足不同场景下的运输效率要求。 电机具备过载保护功能，当负载超过额定承重时，自动切断电源，防止电机损坏，确保使用安全。 3.电池性能 采用高性能免维护蓄电池，电池容量不低于[X]安时，续航时间不低于12小时（满载情况下），充电时间不超过6小时，支持快速充电功能，配备智能充电管理系统，具备过充、过放保护功能，延长电池使用寿命。 4.车身尺寸 整车尺寸长×宽×高不超过1500毫米×800毫米×1300毫米，小巧灵活，便于在药房有限的空间内穿梭，适应药房狭窄通道和不同布局。 5.转向系统 配备灵活的万向转向轮，确保推车在药房货架、柜台等区域能够轻松转弯、掉头，操作便捷灵活。 6.制动系统 配备双重制动系统，包括脚踏制动和电动制动。脚踏制动可一键紧急制动，确保在突发情况下能够迅速刹停；电动制动在松开油门后自动启动，防止推车滑动，有效保障运输过程中的安全稳定。 7.控制面板 配备直观简洁的控制面板，集成速度调节、启动/停止、方向控制、电量显示、故障报警等功能按键和指示灯，操作简便易懂，方便药房工作人员快速上手操作，控制面板具备防水、防尘设计，适应药房环境。 8.适配性 车身结构可灵活调整，能够适配药房常见的药品货架、周转箱、药筐等载具尺寸，方便进行药品的装卸和运输，载物平台平整稳固，四周配备可拆卸护栏，防止药品在运输过程中掉落。 9.智能显示 配备智能显示屏，实时显示电池电量、行驶速度、运行状态、故障信息等，方便操作人员随时了解推车的工作情况，提前进行维护和故障排除。 10.易维护性 设备结构设计合理，关键部件（如电机、电池、控制器等）易于拆卸和安装，方便进行日常维护和维修保养，降低维护成本和设备停机时间。. |  |  |