采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 产品名称; 拟采购数量; 单位; 参数. 1; 牙科治疗设备（普通）; 23; 台; 1、牙科椅及治疗机全机构均采用交流24V，直流36V安全低电压。 2、牙科治疗机外壳所采用的不能是吸塑材料，须无毒、无味、耐用并方便清洗;牙科椅背和坐垫PU须采用进口柔软材料，整体压模成型，以方便清洗及消毒，且设计宽大、舒适，符合人体工程学设计。 3、牙科椅须具备紧急制动安全装置，靠背后仰及坐垫下降均须具备安全开关功能。 4、电动牙科椅须具备整体负5度、90cm高的抗休克椅位紧急设置功能。 5、牙科椅具备故障自动检测系统，并能以数字或字母代码直观显示。 6、牙科椅具备不少于8个可编程序设定椅位功能。 7、牙科椅具备残疾人免上下轮椅看病椅位设置功能。 8、牙科椅头架和靠背均具备根据病人身高需要自行调节的功能。 9、牙科椅具备PWM(直流∕变频∕调速)系统，装备进口低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感。 10、治疗机平衡臂具备升降自动控制功能，即助手位直接清理器械的平衡臂位置设置而无需气控解锁； 11、手机连线为进口软管，轻便耐用，上拉式无后牵拉力，上拉式拉杆可灵活在170°的范围内自主操作。 12、治疗器械台具备可消毒的硅橡胶片。 13、治疗机具备整体陶瓷痰盂，以便于清洗。 14、治疗机多功能助手架可旋转，同时具备观片灯、冲盂、漱口、控制椅位等功能，并配有三用枪、强吸和弱吸。 15、牙椅靠背高度多档可调节，调节范围不小于等于8cm. 16、牙科椅升降范围40cm-92cm。 17、牙科椅可以兼用作手术床，椅子座椅载重量≥135kg。 18、照明灯为冷光源，有强、弱光选择。 19、X光牙片观片灯为LED光源。. 2; 牙科治疗设备（特需）; 1; 台; - 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，患者椅电动驱动升降，运行平稳流畅无卡顿，震动小；设计整合集成化，无论两手操作或四手操作，医生均有足够的肢体操作空间；交叉感染可控制设计，能确保高级别的安全治疗。 - 按照人体工程学精心设计的舒适牙科椅，可以让患者处于方便治疗的位置，医生能更容易获取进入口腔开展诊疗的角度；牙椅的设计将造成医生肌肉骨骼问题的风险降到最低，减少医生反复性劳损的潜在风险，同时充分而舒适地支托患者。 - 数字化牙椅，具有网络接口及SD卡槽，快速实现远程诊断故障，具备拓展性以适应未来发展。 - 采用内置式一体化地箱设计，无外漏管线，内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。 - 椅面采用无接缝式皮垫，柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，采用优质饰面材料，患者甚至可在长时间诊疗期间保持舒适度；弧形扶手设计给患者提供更好的支撑。 - 患者椅高度升降范围：最低可降至390mm，最高可升至785mm，方便患者上下椅。患者椅采用多关节头枕，可快速进行上颌/下颌治疗位置转换，同时方便拆卸擦拭清洁消毒。 - 座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。 - 座椅升降过程中有多处安全感应保护装置，移动中遇阻会自动停止，避免牙椅受损害，同时保障患者安全。 - 四向脚控可以控制病人椅的运动，还可以控制抽吸管开闭。腿垫材质耐磨，易清洁，可调节拉长，以方便不同身高的患者。 - 下挂式医生单元可有5+1组器械位，尾管全部为光纤管线。器械挂架采用光感控制，易清洁使用寿命更长。 - 医生控制面板采用4.3寸彩色液晶触摸控制屏，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。可控制并设置椅位，手术灯光，痰盂水漱口水，及手机等器械的转速，扭矩和功率等。具有4组医生程序,每组医生程序分别有4组程序椅位，（共16个程序椅位）可储存椅位、器械的转速等多种数据。 - 医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。 - 医生单元器械具有光纤功能包括三用枪,高速涡轮手机尾管。配有国际通用标准ISO接口无碳刷电动马达, LED光纤，一体式转矩控制，可135度高温高压灭菌，精准控速，配置原厂带光洁牙机。 - 具有内置网络接口，可实现在线远程控制，内置SD卡，方便实现数字化治疗台维护诊断，固件升级等功能，实现全数字化功能。 - 配有4组时间计时器功能，方便医生临床操作。配有一键清洁锁屏键，方便护士日常清洁维护。助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及整合的顶置器械盘，并具有保护止停装置。 - 助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围。具备放置4个器械的器械架，器械位包含多功能用枪，强吸抽管,弱吸抽管，光固化机。 - 助手面板可控制椅位，灯光，痰盂水，漱口水，并有计时器功能。可旋转痰盂，可向病人椅方向移动110MM，具有自动安全保护装置。 - 深窝及大直径的漱口盆构造，一体成形，表面光滑，不会溅出唾液，可拆卸清洗消毒，安全卫生无死角。可设置痰盂及漱口水时间，并可设置为随椅位变换而自动出水。具有自动水加热系统。 - 采用LED手术灯照明系统，可黄白光切换，可感应控制，符合ISO色温和亮度标准，接近日光色温，感应距离可调节，亮度为5000-40000Lux7级可调节；色温为4600K-6200K三档可调，复合模式色温可低至3250K，适用于各种口腔治疗步骤。安全耐用，多轴多角度旋转，照明区聚焦清晰, 提升术野照明度，提高工作效率及准确性。 - 具有感应控制功能，也可由医生侧、助手侧控制面板控制方式多样；亮度调节可感应式调节方式，实现无手化操作，减少交叉感染带来的风险。LED手术灯随椅位变换同步自动开闭。LED灯把柄可拆卸并134度高温高压灭菌；可防止交叉感染。 - 含医生座椅，护士椅各1个。座部，背部符合人体工学设计，坐垫皮面采用和患者椅同色系的高级椅垫材质，冬夏温度适宜，舒适性高。座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，方便操作者的灵活定位。牙椅整体材料优质、面板外壳一体压制而成、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架，痰盂，手术灯手柄等，同时配有可消毒的硅胶保护套。 - 具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生。吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗。内置供水箱,提供独立供水;同时具备全自动管路消毒系统，可对器械软管进行24小时浸泡消毒，有效抑制水道中的细菌滋生。消毒接口内置于水箱两侧，防止管线折损，接口有不同颜色区别，方便辨识，无需外接装置，防止交叉感染。具备吸唾系统内管道自动清洗功能；有专业的吸唾管道消毒液配合消毒其管道内壁，并具有清洁剂混合比例调节功能。器械管路冲洗和自动冲洗，有效控制细菌滋生和交叉感染。 - 所有器械尾管不落地，最大程度减少了与地面细菌的接触。整个治疗台没有管线外漏，便于清洁消毒，并且最大程度避免了安全隐患。. 3; 牙科治疗设备（VIP）; 3; 台; - 按照人体工程学精心设计的舒适牙科椅，可以让患者处于方便治疗的位置，医生能更容易获取进入口腔开展诊疗的角度。牙椅的设计将造成医生肌肉骨骼问题的风险降到最低，减少医生反复性劳损的潜在风险，同时充分而舒适地支托患者。 - 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，患者椅电动驱动升降，运行平稳流畅无卡顿，震动小。设计整合集成化，无论两手操作或四手操作，医生均有足够的肢体操作空间。交叉感染可控制设计，能确保高级别的安全治疗。 - 数字化牙椅，具有网络接口及SD卡槽，快速实现远程诊断故障，具备拓展性以适应未来发展。采用内置式一体化地箱设计，无外漏管线、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。面采用无接缝式皮垫，柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适；弧形扶手设计给患者提供更好的支撑。 - 下挂式医生单元可有5+1组器械位，尾管线（上挂式可选）。医生单元器械可以选择光纤功能包括高速涡轮手机尾管、低速马达尾管、洁牙机尾管等。可选同品牌原厂洁牙机和电动马达。医生控制面板有数码显示屏及LED指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。可控制并设置椅位，手术灯光，痰盂水漱口水，及手机等器械的转速，正反转等。 - 具有2组医生程序,每组医生程序分别有4组程序椅位，（共8个程序椅位）可储存椅位、器械的转速和功率等多种数据。医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。具有内置网络接口，可实现在线远程控制，治疗台维护的诊断功能；方便连接内窥镜；固件升级等，实现全数字化功能。 - 内置SD卡，方便实现数字化治疗台维护诊断，固件升级等功能。配有一键清洁锁屏键，方便护士日常清洁维护。硅胶垫可134°高温高压灭菌，注重感控细节。助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及整合的置顶器械盘，并具有保护制动装置。助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围。 - 具备放置4个器械的器械架，器械位包含多功能用枪，强吸抽管,弱吸抽管.可选miniLED光固化灯或内窥镜。助手面板可控制椅位，灯光，痰盂水，漱口水，并有计时功能。可旋转痰盂，可向病人椅方向移动110MM，具有自动安全保护装置。可设置痰盂及漱口水时间，并可设置为随椅位变换而自动出水。 - 采用LEDview plus手术灯照明系统，可黄白光切换，可感应控制，符合ISO色温和亮度标准，接近日光色温，感应距离可调节，亮度为5000-40000Lux7级可调节；色温为4600K-6200K三档可调，复合模式色温可低至3250K，适用于各种口腔治疗步骤。安全耐用，多轴多角度旋转，照明区聚焦清晰, 提升术野照明度，提高工作效率及准确性。 - 具有感应控制功能，也可由医生侧、助手侧控制面板控制方式多样；亮度调节可感应式调节方式，实现无手化操作，减少交叉感染带来的风险。LED手术灯随椅位变换同步自动开闭。 - LED灯把柄可拆卸并134度高温高压灭菌；可防止交叉感染。牙椅整体材料优质、面板外壳一体压制而成、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架，痰盂，手术灯手柄等，同时配有可消毒的硅胶保护套。 - 具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生。器械挂架采用光感控制，易清洁使用寿命更长。吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗；器械管路冲洗，也可配备抽吸管路的自动冲洗，有效控制细菌滋生和交叉感染。所有器械尾管不落地，最大程度减少了与地面细菌的接触。整个治疗台没有管线外漏，便于清洁消毒，并且最大程度避免了安全隐患。. 4; 牙科治疗设备(种植); 3; 台; 1.工作条件：环境温度5°-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min 2.牙椅注册使用期限＞12年；（提供产品铭牌实物图片） 3.手术灯和专业手术抽吸集成与牙椅一体式设计，节约诊室活动空间； 4.手术灯：与治疗机同品牌，可多方位旋转的LED无影手术灯，拥有20颗进口灯珠，可手动和感应调节光照强度，最大光照强度≥70000Lux，灯光照明深度≥1700mm；可产生直径≥20cm的超大圆形光斑，足以覆盖全口腔照明；配置可拆卸消毒的手柄。 5.牙科椅 5.1牙椅底座、靠背和扶手整体采用铝合金材质一体铸造成型，牙椅椅架全部采用高强度金属铸件经精密加工和标准组合；滑槽式传动结构，三点受力； 5.2坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉。免工具挂扣式安装方式。 5.3座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围 最高≥800mm，最低≤380mm； 5.4配置座椅左右扶手，左右扶手皆可上下翻转135°，方便病患上下牙科椅； 5.5符合人体工程学的靠背设计，便于医生在治疗时能从各个方位靠近患者；靠背中心与边缘落差＞7cm ，为医生和助手预留充足的腿部空间； 5.6人造合成皮革，具备抗菌防霉的效果（投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.7头枕长度可在0-150mm间调节； 5.8配置一套记忆棉腰枕颈枕 5.9防误触急停开关，平头内槽式设计；（提供实物图片佐证） 5.10牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机或液压驱动系统，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感 5.11牙科椅具备开机自检功能、紧急修复功能、供水、冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能。（提供相关证明资料） 5.12具有一键漱口功能：只需轻松一踩脚踏，即可自动完成供水、口腔灯关闭、漱口椅位、冲盂等所有步骤，再次踩下，即可恢复原状，继续治疗（提供相关证明资料） 5.13一键全自动消毒：只需一个按键即可实现全电脑程序控制的管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，此过程当中无需人为干预；并且在消毒中遭遇意外断电，能够在通电后自动接续消毒程序，确保消毒流程完整；长按消毒键可直接进入管道冲洗，快速退出消毒。 5.14消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性；（需要提供手机管和三用枪管道消毒效果具有第三方检测报告作为佐证材料） 6.治疗台单元 6.1推车式治疗台，可通过电动调节治疗台高度，配置面不锈钢器械盘，易清洁消毒；配置≥20功能按键面板；配置≥2个220V电源插口，可连接种植机或心电监护仪；配置拨杆式一键水气电开关，可一键关闭水、气和电的通断； 6.2主控内置3.2寸全彩液晶屏幕，可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒进度、牙椅故障情况、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示牙椅故障代码和故障描述，并具备12个记忆椅位；（提供相应证明资料） 6.3手机防回吸系统，可以防止手机回吸引起的管道内部感染； 6.4 配置面积＞1800cm²第二托盘，可反放置更多器械工具，易消毒不锈钢材质，可进行大范围旋转； 7侧箱单元 7.1铸造铝合金箱架使用GB/T7999-2015测试方法测试，符合牌号:ADC12要求（投标人需提供受国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 7.2可旋转≥135°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间 7.3强弱吸过滤器为旋入式设计，滤网采用高分子材料，耐酸碱腐蚀；（投标人需提供证明强弱吸过滤器过滤精度、有效过滤面积及过滤体积数据的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 7.4牙椅本身自带有≥3套吸唾系统，可分别用于综合治疗和专业种植；（提供相关证明资料） 7.5集成化抽吸系统：标配一次性集污装置，内置一次性集污袋（或选配多次消毒玻璃集污瓶瓶）；集污装置位于侧箱前部，吸唾的污渍血液不经过侧箱过滤，而是直接进入集污袋内，提升感控；配置可拆卸高温高压消毒的金属手柄，防止交叉感染风险；（提供相关证明资料） 7.6强弱吸过滤器，其过滤精度≤1 ㎜²，有效过滤面积≥600 ㎜²，过滤体积≥20 ㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器（投标人需提供证明强弱吸过滤器过滤精度、有效过滤面积及过滤体积数据的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 8助手位单元 8.1配置≥10功能助手控制面板；可进行＞300度的旋转；可伸缩铝合金助手杆，可进行大范围活动；助手器械挂架可进行水平旋转＞200°；挂架位可单独垂直旋转＞280°（提供相关证明资料） 8.2强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成，耐高温高压消毒，耐酸碱腐蚀； 8.3配置三用枪一支； 9地箱 9.1地箱内置封闭电源 9.2防污染的下水排污连接组件（提供相关证明资料） 9.3配置气压稳定系统，可保证手机气水工作压力的恒定；双层水气过滤系统，使整机水气经过两层水气过滤。 10.配置医生脚踏和助手脚踏，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾（可控制点动抽吸或持续抽吸）。（提供相关证明资料） 11.配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音轮； 12.配置护士椅拥有可旋转扶手，为手臂提供有力支撑，避免长时间悬臂而引起的手臂酸痛，金属椅脚，坚固耐用。. |  |  |