采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压力波1 | 尺寸：19.3cm x 21.6cm x 11.7cm (7.6" x 8 .5" x 4.6") 重量：不包括电池：1.8kg(4lbs.）包括电池：2.15 kg (4.75lbs.) 输入电源：100-240~，50-60Hz，200–500 mA 电源线：医用级，4.5 m（15ft） 标准：IEC 60601-1，IEC 60601-1-2 TUV 设备等级：Class 1 BF 充气模式：快速充气，梯度循序加压 床钩：最长可调至8.9cm (3.5") 电池：锂离子聚合物11.1V，4250mAh 保险丝：250V 2A IEC FA 5X20MM |  |  |
| 2 | 空气波压力治疗仪2 | 1、预期用途：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿（可提供注册证） 2、压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，调节精度1kPa 3、气泵流量≥17L/min（需提供相应材料进行证明） 4、压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位 5、时间范围：5-99min，连续可调 6、充气速度：14秒/腔 7、输出控制方式：通过一分二充气导管，至多可同时连接2个6腔充气气囊，并可同时按顺序充、放气 8、最大充气腔数：至多可同时充气12腔气囊 9、人机交互界面：组合式按键操作，高亮LED数码显示，运行时支持治疗模式、治疗压力、剩余时间等同屏显示，简单耐用，无视觉死角 10、治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式），满足患者预防血栓、促进血液循环、部位消肿和按摩等不同的治疗需求 11、独立泄压功能：压力达到阈值、突然断电或中断治疗时，泄压装置自动泄压，避免对患者产生意外伤害 12、智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每次开机使用中自动使用该参数 13、气囊结构：重复性气囊采用层叠式拉链套筒设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流 14、气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式），可应用于多种临床使用场景 15、噪音控制：最大运行噪音≤60dB（A） 16、使用期限：10年（可提供注册检验报告） 17、具有气囊及管路漏气检测功能 18、具有压力传感器精密控制硬件的故障代码提示报警功能，方便高压、漏气等故障排查 19、可选配挂架，便于挂床使用；也可选配推车，便于移动治疗 20、主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：230mm×165mm×290mm |  |  |
| 3 | 振动式物理治疗仪 | 1，振动频率： 10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调 2，振动时间： 1-60分钟，连续可调 3，输出路数： 单路输出 4，振动幅度: 动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力（提供检验报告） 5，叩击换向器: 1）配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用； 2）配置90度固定角度叩击换向器 6，动力管:长度2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长 7，人机交互界面: 高亮电子数码管显示，简易按键式操作 8，伺服系统： 采用24V安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致 9，叩击头： 1号叩击头（外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用； 2号叩击头（外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用； 3号叩击头（外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用； 4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用 10，智能工作程序：提供三种适合中国人体形特征的智能变频程序，在一定的变频范围的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎或以气道壁上脱落 11，整机尺寸和质量： ≤12Kg，整机尺寸（长×宽×高）：505mm×260mm×1060mm，移动治疗方便 12，设备使用期限至少10年（提供设备铭牌） 13，设备至少配置 支撑盘 支撑杆 支架(带五个脚轮) 挂篮 叩击换向器 可调叩击换向器 |  |  |