采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.OCT扫描光源：扫频激光光源。 2.扫描速度≥220000次A-Scan/秒。 3.扫频激光器中心波长≥1060nm。 4.眼前节扫描深度（组织中）≥12mm。 5.眼后节扫描深度（组织中）≥12mm。 6.眼底扫描长度≥24mm。 7.前节扫描长度≥24mm。 8.轴向分辨率（光学）≤3.8um。 9.横向分辨率（光学）≤10um。 10.屈光补偿范围：-35D～+45D。 11.有独立外置眼前节镜头。 |  |  |