采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用于对血管及非血管进行造影检查和介入治疗提供X射线透视、CT成像、摄影和数字减影血管图像，满足肺血管、肺实质、气道等多领域临床需求。 1、CT: （1）探测器排数：≥60排； （2）球管阳极热容量：≥8.0MHU； （3）X-Y平面空间分辨率：≥24lp/cm@0%MTF； （4）扫描速度(360度)：<0.375s； （5）CT孔径大小需：≥70cm。 2、DSA （1）安装方式：悬吊式； （2）平板探测器：30*40大平板； （3）高压发生器：功率≥100KW； （4）球管阳极热容量：≥3.0MHU； （5）DQE：≥77% （6）具有高清低剂量平台； （7）具有三维重建、支架精显、高清类 CT等功能。 3、DSA与CT需能互动，CT能满足滑行移动功能，且具备连接院内PCAS系统，存储图像功能。 |  |  |