采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、公共普通器械包. 序号; 器械名称及功能; 参考品牌型号; 技术参数需求; 单位; 数量. 1; 直蚊式钳; ZH1110R/RB; 125mm，125直蚊; 把; 20. 2; 弯蚊式钳; ZH1111R/RB; 125mm，12弯蚊; 把; 100. 3; 直血管钳; ZH144R/RB; 14CM，140，直 全齿; 把; 300. 4; 弯血管钳; ZH145R/RB; 14CM，140，弯 全齿; 把; 150. 5; 弯血管钳; ZH443R/RB; 16CM，160，弯 全齿; 把; 200. 6; 弯血管钳; ZH445R/RB; 18CM，180，弯 全齿; 把; 200. 7; 弯血管钳; ZH447R/RB; 20CM，200，弯 全齿; 把; 10. 8; 弯血管钳; ZH449R/RB; 22CM，220，弯 全齿; 把; 30. 9; 弯血管钳; ZH451R/RB; 24CM，240，弯 全齿; 把; 40. 10; 弯血管钳; ZH453R/RB; 26CM，260，弯 全齿; 把; 10. 11; 组织钳(阿的士); ZE016R/RB; 16CM，160; 把; 20. 12; 组织钳(阿的士); ZE017R/RB; 18CM，180; 把; 200. 13; 持针器; ZM234R/RB; 14cm，140,粗针; 把; 6. 14; 持针器; ZM240R/RB; 14cm，140,细针; 把; 6. 15; 持针器; ZM246R/RB; 16CM，160,粗针; 把; 30. 16; 持针器; ZM236R/RB; 18cm，180,粗针; 把; 180. 17; 持针器; ZM237R/RB; 20cm，200,粗针; 把; 10. 18; 持针器; ZM238R/RB; 22CM，220,粗针; 把; 10. 19; 线剪; ZC316R/RB; 16CM，160, 直圆; 把; 30. 20; 线剪; ZC318R/RB; 18CM，180, 直圆; 把; 50. 21; 组织剪; ZC554R/RB; 14cm，140, 弯; 把; 10. 22; 组织剪; ZC555R/RB; 16cm，160, 弯; 把; 10. 23; 组织剪; ZC557R/RB; 18CM，180, 弯; 把; 50. 24; 组织剪; ZC558R/RB; 20CM，200, 弯; 把; 20. 25; 组织剪; ZC559R/RB; 22CM，220, 弯; 把; 50. 26; 综合组织剪; ZC685R/RB; 18CM，180, 弯; 把; 20. 27; 综合组织剪; ZC686R/RB; 20cm，200, 弯; 把; 10. 28; 精细剪; ZC489RNj/RB; 180, 弯，窄头 1.5; 把; 10. 29; 精细剪; ZC493RNj/RB; 200, 弯，窄头 1.5; 把; 10. 30; 精细剪; ZC497RNj/RB; 220, 弯，窄头 1.5; 把; 10. 31; 海棉钳(环钳); ZE123R/RB; 250×12,弯有齿; 把; 200. 32; 海棉钳(环钳); ZE121R/RB; 250×12,弯无齿; 把; 200. 33; 帕巾钳; ZE440R/RB; 160; 把; 400. 34; 敷料镊 (小平镊); ZD027R/RB; 140; 把; 10. 35; 组织镊 (解剂镊); ZD557R/RB; 140; 把; 60. 36; 刀柄; ZB073R/RN; 3#(125mm）; 把; 10. 37; 刀柄; ZB084R/RN; 4#(140mm); 把; 10. 38; 刀柄; ZB077R/RN; 7#(160mm); 把; 10. 39; 甲状腺拉钩; ZT026R; 120, 10X25/10X37; 把; 50. 40; 阑尾拉钩; ZT022R; 210, 17X31/17X43; 把; 10. 41; 双头腹壁拉钩; ZT472R; 280,37X60/45X80 空心柄，双头; 把; 10. 42; 双头方形拉钩; ZT479R; 260,24X35/20X30 空心柄，双头，反向; 把; 10. 43; 压肠板; 300X36Xl20; 300-350，300X35X45; 把; 15. 44; 扁桃体钳; ZH201R/RN; 180, 弯半齿; 把; 10. 45; 直角钳; 180*12*90°角弯，半齿; 把; 10. 46; 长平镊; ZD052R/RB; 250; 把; 40. 47; 不锈钢镊子筒; ZS460R; 80*200，有盖，大号; 把; 50. 48; 弯盘 大; 205*130*25,浅型; 把; 100. 49; 弯盘 中; 190*115*25,浅型; 把; 100. 50; 弯盘小; 175*100*25,浅型; 把; 100. 51; 换药碗; φ140; 把; 130. 52; 换药碗; φ160; 把; 130. 53; 药杯; 50ml; 把; 300. 54; 皮肤拉钩; ZX291RB; 150Xl0, 钝，双钩; 把; 30. 55; 手术刀柄; ZB074RG; 把; 5. 56; 导尿管; ZJ312R; 把; 2. 57; 阴道拉钩; ZG578R; 把; 4. 58; 举宫钳; ZG315RB; 把; 2. 59; 双头骨刮匙; ZK848R; 把; 1. 60; 肛门牵开器; ZN837R; 135*22*80，单叶; 把; 3. 61; 膀胱肿瘤钳; ZJ020R; 把; 1. |  |  |
| 2 | 2、专科器械包 2. 序号; 器械名称及功能; 参考型号; 技术参数需求; 单位; 数量. 1; 可控吸引头; ZF1344RN; 270X3; 把; 10. 2; 可控吸引头; ZF1331RN; 220X3; 把; 2. 3; 可控吸引头; ZF1330RN; 220X2.5; 把; 2. 4; 椎板咬骨钳; ZF662Rd; 230X1/10X130; 把; 4. 5; 椎板咬骨钳; ZF433RNsh; 230X5/10X130; 把; 4. 6; 双头剥离子; ZF341R; 240; 把; 4. 7; 脑压板; ZF448RN; 200X5X3; 把; 4. 8; 脑压板; ZF450R; 200X7X9; 把; 4. 9; 弹簧头皮拉勾; ZF011R; 200锐钩; 把; 10. 10; 脑部直形解剖镊; ZD240T; 把; 6. 11; 枪状垂体瘤镊; ZF1217RNh; 200X3上弯; 把; 2. 12; 枪状有齿取瘤镊; ZF207RNh; 240X5; 把; 3. 13; 枪状簧式组织剪; ZF037RNh; 225; 把; 10. 14; 枪状簧式组织剪; ZF040RNh; 225; 把; 10. 15; 鼻组织钳; ZO638RN; 150X3; 把; 1. 16; 鼻骨膜剥离器; ZO467RN; 190X3，单头，微弯; 把; 1. 17; 鼻腔吸引管; ZO528RN; 150X2.5X12; 把; 1. 18; 鼻腔吸引管; ZO529RN; 150X4X12; 把; 1. 19; 乳突牵开器; ZV079RN; 150*22,头弯11°; 把; 10. 20; 静脉拉钩; ZT185R; 200X16; 把; 4. 21; 深部拉钩; ZT708RB; 30X150，导光，伞柄，带吸引; 把; 1. 22; 鼻腔吸引管; ZO1089RN; 190X3; 把; 15. 23; 骨膜剥离器; ZR2511RB; 圆头，双头; 把; 20. 24; 拔牙钳; ZR1107RB （下颌磨牙用）; 17#,成人，镶鳃式; 把; 20. 25; 拔牙钳; ZR1108RB （上颌左侧磨牙用）; 18L#,成人，镶鳃式; 把; 20. 26; 拔牙钳; ZR1109RB (上颌右侧磨牙用）; 18R#,成人，镶鳃式; 把; 20. 27; 拔牙钳; ZR1151RB （下颌双尖及切牙用）; 151#，成人，镶鳃式; 把; 20. 28; 拔牙钳; ZR1150RB （上颌双尖及切牙用）; 150#，成人，镶鳃式; 把; 20. 29; 牙挺; ZR1374RB; 4#,弯头，宽3; 把; 60. 30; 牙挺; ZR1392RB; 2#,微创; 把; 60. 31; 牙根尖挺; ZR1404RB; 1#,空心八角柄; 把; 10. 32; 牙根尖挺; ZR14054RB; 2#，空心八角柄; 把; 10. 33; 牙骨锤; ZK043R; 180,120g; 把; 10. 34; 口镜柄; ZR1525R; 把; 10. 35; 口镜; ZR1520R; 4#，平光，耐高温; 把; 20. 36; 牙骨凿; ZR1693RB; 3#,半圆刃，直刃，宽3; 把; 40. 37; 牙骨凿; ZR1692RB; 2#,单面刃，宽3.5; 把; 20. 38; 牙骨凿; ZR1691RB; 1#,弯半圆刃，宽3; 把; 20. 39; 牙釉凿; ZR1704R; 4#，直刃，宽2; 把; 15. 40; 牙骨锉; ZR1512R; 2#,长圆/尖圆 扁柄; 把; 15. 41; 牙用凿; ZR1681RB; 1#,月牙刃; 把; 20. 42; 鼻骨膜剥离器; ZO403RN; 200*4*5，双头，直长圆形; 把; 15. 43; 骨刀; ZQ776R; 200*4，直薄型，颈椎用; 把; 15. 44; 牙用分离器; ZR1541R; 牙骨膜分离，1#，双头; 把; 15. 45; 拉钩（气管拉钩）; ZT192R; 170; 把; 20. 46; 压舌板; ZO203R; 160; 把; 20. 47; 压舌板; ZO611R; 直角形; 把; 20. 48; 牙刮匙; ZR1782R; 2#,双弯铲形，锐，双头，八角柄; 把; 20. 49; 压槽咬骨钳; ZR1310RB圆口; 把; 10. 50; 口腔开口器（钳式）; ZR809R; 120*38，最大开口36; 把; 10. 51; 精细手术剪; ZC911RB; 140弯，小血管镶片; 把; 6. 52; 眼用显微针持钳; ZO121924; 140弯钝头，精细带锁，P585; 把; 6. 53; 冲洗针; ZF915R; 4#; 把; 3. 54; 冲洗针; ZF916R; 5#; 把; 3. 55; 皮肤拉钩; ZT121RN; 160*10*9,三钩，钝; 把; 6. 56; 静脉拉钩; RSO1802; 180mm，7#、2mm头宽，双头; 把; 3. 57; 探针; ZM103AG; 120,双头，银; 把; 5. 58; 探针; ZM120AG; 200，双头，银; 把; 5. 59; 血管游离钳; ZL640RG; 1式，230*3.6，头圆弯R17*32; 把; 1. 60; 血管游离钳; ZL643RG; 4式，230*3.6，头圆弯R17*42; 把; 1. 61; 神经钩; ZT094RG; 240*90°*5*0.8; 把; 1. 62; 心室拉钩; ZL890RG; 180*13*8; 把; 2. 63; 心室拉钩; ZL905RG; 180*18*10; 把; 2. 64; 胆管钳; ZJ012R; 240*3.6,头圆弯，R11.5*25,弯柄; 把; 1. 65; 主动脉阻断钳; JL1692RB; 240X60X55° 角弯1x2凹凸齿; 把; 3. 66; 双头骨膜剥离器; ZK420R18Cr250; 把; 20. 67; 髓核钳; 180*4*10*150; 把; 15. 68; 髓核钳; 180*4*8*150; 把; 15. 69; 椎板咬骨钳; 230*5*130; 把; 16. 70; 椎板咬骨钳; ZF662Rd; 230*1*130; 把; 14. 71; 钢丝剪双关节; ZK283R; 215*2.5; 把; 8. 72; 反向刮匙; ZQ492R; 250*4*45; 把; 2. 73; 双关节棘突咬骨钳; ZK566R; 240*16; 把; 6. 74; 双关节咬骨剪; ZK765R; 270; 把; 6. 75; 钢丝剪; LS719R; 500; 把; 2. 76; 平骨刀（圆座胶木柄）; ZQ1164R; 260*10; 把; 14. 77; 平骨刀（圆座胶木柄）; ZQ1164R; 260*8; 把; 14. 78; 电钻; BYZ-II 4102; 把; 10. 79; 空心电钻; BYZ-II 4103; 把; 4. 80; 抓线钳; jp225RB; 155; 把; 3. 81; 直圆刃; ZQ554R; 280X24; 把; 4. 82; 双关节咬骨钳; 直头 双关节 240; 把; 4. 83; 骨把持器; ZK192R; 大 215; 把; 4. 84; 带尖复位钳; ZK232R; 260; 把; 4. 85; 钢针剪; ZK286RB; 240X3 双关节; 把; 4. 86; 克氏钳; ZK270R; 210X2 虎头; 把; 4. 87; 克氏钳; ZK267R; 200X2 尖头; 把; 4. 88; 骨挫; ZK511R; 250; 把; 8. 89; 椎板拉钩; ZQ965R; 175X28X80; 把; 4. 90; 椎板拉钩; ZQ1430R; 210X30X100; 把; 4. 91; 创口钩; ZT229R; 220 钝 四爪; 把; 8. 92; 骨锤; ZQ315R; 250 750g; 把; 5. 93; 内固定取（断）钉手术器械; ZQ1400; 把; 3. 94; 止血钳（蚊式）; ZH108R/RN; 125,直型，精细，蚊式; 把; 20. 95; 止血钳（蚊式）; ZH109R/RN; 125,弯型，精细，蚊式; 把; 20. 96; 精细止血钳（直钳）; ZH240RN; 140，直 全齿; 把; 10. 97; 精细止血钳（弯钳）; ZH241RN; 140，弯 全齿; 把; 10. 98; 肠钳; ZN118R/RN; 160，直，斜齿; 把; 5. 99; 肠钳; ZN119R/RN; 160，弯，斜齿; 把; 5. 100; 直角钳; ZH230RB; 130*13; 把; 2. 101; 整形镊; ZD665RN; 120*0.6，直，有钩; 把; 10. 102; 整形镊; ZD682RN; 120*0.6，直，有齿; 把; 10. 103; 钢丝结扎钳; ZK491RG; 180; 把; 2. 104; 钢丝结扎钳; ZK492RG; 160; 把; 2. 105; 眼用镊; Z0024RB; 100 直有钩 无齿; 把; 10. 106; 眼用镊; ZO11164R/T; 122*0.3直，1*2齿，精细; 把; 10. 107; 眼用镊; ZO11156R/T; 102*0.2直,1*2齿; 把; 4. 108; 眼用镊; ZO11159R/T; 100，直，1*2齿，精细; 把; 4. 109; 骨锤; ZK044R; 200/140g; 把; 2. 110; 腹部拉钩框架I; BV814R; 可拆卸 238*180mm; 把; 1. 111; 框架延长杆（对）; BV819R; 100mm; 把; 1. 112; 固定架; BV822R; 适用于圆形槽口拉钩杆; 把; 4. 113; 圆形槽口拉钩杆; BV825R; 150mm; 把; 4. 114; 圆形槽口拉钩杆; BV826R; 100mm; 把; 4. 115; 腹部框架固定支臂; BV829R; 把; 1. 116; 腹部框架固定支臂; BV842R; 支臂/带关节; 把; 1. 117; 支臂固定架; RT092R; 把; 1. 118; 手术台支臂; RT069R; 带手术台导轨夹头/适用于宽度9-10mm*高度25-35mm的导轨; 把; 1. 119; 拉钩片; BV963R; 阴道拉钩片 侧叶 25mm*75mm; 把; 4. 120; 拉钩片; BV952R; 肝脏拉钩片 140*85mm; 把; 1. 121; 拉钩片; BV947R; KELLY拉钩片 63*50mm; 把; 2. 122; 耳用骨凿; 斯科; 枪型2.0mm; 把; 10. 123; 耳用骨凿; 斯科; 平刃直型2mm; 把; 10. 124; 显微耳钩; 斯科; 2.0mmmm,45度; 根; 11. 125; 显微耳钩; 斯科; 1.5mmmm,45度; 根; 10. 126; 耳道显微刀; 新华; 160x150°，160mm,小镰状刀; 支; 4. 127; 鼻筛窦钳(超精细); 斯科; 69-0217及69-0218; 把; 2. 128; 鼻组织剪(微型超精; 斯科; 3.0*130mm; 把; 1. 129; 鼻粘膜刀; 斯科; 适用于泪囊鼻腔打孔术中黏膜及泪囊切开; 把; 1. 130; 注射器辅助推进枪; 斯科; 66-3050; 把; 1. 131; 鼻甲骨剪; 斯科; 69-1502; 把; 2. 132; 鼻腔拉钩; 斯科; BZX-0031 14.5cm双头宽 5.5*12/6.0; 支; 3. 133; 鼻剥离器; 斯科; 69-2710,692711; 支; 4. 134; 耳道皮瓣刀; 新华; SK-020801 1.8mm90°160; 把; 10. 135; 耳道皮瓣刀; 新华; 160x2x45°角弯; 把; 10. 136; 乳突牵开器; 斯科; F178(双关节) 3x4锐口; 把; 5. 137; 鼻筛窦铂; 斯科; 69-0221; 把; 2. 138; 鼻咬切钳; 斯科; 69-0222; 根; 2. 139; 鼻剥离器; 斯科，KRT-B-008; (单孔)微弯带 ·吸 引; 根; 1. 140; 鼻组织钳; 新华，ZO1065RN; 135*5,下弯90 度，后开10度; 根; 10. 141; 鼻组织钳; 新华，ZO1067RN; 140*5长弯下弯 115度; 把; 12. 142; 探针(鼻用); 新华，ZO106; 210*2.5,弯，圆 头; 根; 12. 143; 鼻骨复位钳; 新华; 200弯，E127; 把; 1. 144; 鼻骨复位器; 新华; 220*4,E124; 把; 1. 145; 喉钳; 斯科; 长度255mm,直 碗型口; 把; 17. 146; 喉钳; 斯科; 长度255mm,左 开碗型口; 把; 10. 147; 喉钳; 斯科; 长度255mm,右 开碗型口; 把; 10. 148; 喉钳; 斯科; 长度255mm,翘 头碗型口; 把; 16. 149; 显微拉钩(盯时钩); 新华; 双头式240mm; 把; 10. 150; 鼻中隔咬骨钳; 斯科，E201; 钳头直径5mm 长度95mm,双关节咬合口; 把; 12. 151; 鼻窦开筛钳; 斯科，E209; 125mm×3mm，直碗型; 把; 12. 152; 耳显微钳; 福澳; 70*1.5,直，麦粒型，显微; 把; 11. 153; 鼻中隔黏膜刀; 福澳; 170mm双头，E132; 把; 10. 154; 上颌窦吸引头; 福澳; 2.5mm*110mm; 把; 10. 155; 上颌窦吸引头; 福澳; 4mm*110mm; 把; 10. 156; 鼻刮匙; 新华; 210.6/8,双头 弯环形; 把; 10. 157; 窥鼻器(短头); 新华; 成人型，155*50; 把; 15. 158; 鼻咬骨钳; 新华; 120*2,盖板式，反切; 把; 10. 159; 鼻咬骨钳; 新华; 120*3,盖板式，正切; 把; 8. 160; 鼻组织钳; 福澳; 135mm×5mm× 90°,下弯; 把; 6. 161; 枪状镊; 新华; 160mm枪状有齿; 把; 20. 162; 喉刀; 福澳; 喉刀成毛状双刃，长度头 250mm; 把; 8. 163; 喉部弯形吸引管; 斯科; 663037，230mm; 支; 4. 164; 蝶窦钳; 浙江萧山/斯科; YGQ-1型(旋转) 165*2.5*120°; 把; 12. 165; 耳用叉; 新华; (新华)200T型; 支; 1. 166; 鼻腔吸引头; 新华; 80*2.5*47; 根; 16. 167; 鼻腔吸引头; 新华; 220*2.5; 根; 16. 168; 鼻腔吸引头; 新华; 150*2.5*24弯; 根; 10. 169; 鼻腔吸引头; 新华; 150*4*24弯; 根; 8. 170; 微波头; 新华; z21; 根; 6. 171; 鼻窦息肉铂; 福澳; 碗型上弯90° 3.5x130mm; 根; 6. 172; 鼻窦息肉钳; 福澳; 碗型上弯30 3.5x130mm; 根; 6. 173; 支撑喉镜吸引头; 新华; D2082.2带孔可控 (2.5mm)255mm; 根; 10. 174; 支撑喉镱吸引头; 新华; D2082.3带孔可控 (3mm)255mm; 根; 10. 175; 鼻中隔吸引头; 斯科; 2.5mm*110mm; 根; 10. 176; 鼻中隔吸引头; 斯科; 4mm*110mm; 根; 10. 177; 鼻用剥离子; 新华; 单头B2117; 根; 20. 178; 鼻中隔剥离器; 新华; 220*3.5*4弯/ 弯; 根; 10. 179; 耳剥离子; 斯科; F186150mm; 根; 10. 180; 支气管镜附件(玻璃观察窗); STORZ; 10338N; 个; 1. 181; 支撑架; 福澳; 工作长度 81.5mm; 个; 6. 182; 眼科显微器械; 泗洪; 双头片铲; 把; 5. 183; 吸引剥离子; 福澳; E180 2mm*150mm; 把; 10. 184; 鼻咬切钳; 新华; 120*1.5,直，长 圆头; 把; 7. 185; 鼻咬切钳; 新华; 120*1.5,角弯， 长圆头; 把; 7. 186; 食管异物钳; 福澳; 锷口式，4x450mm; 把; 3. 187; 食管异物钳; 福澳; 抱合式，4x450mm; 把; 3. 188; 食道吸引管; 福澳; 2.5x450mm; 把; 3. 189; 食道吸引管; 福澳; 3x450mm; 把; 3. 190; 食道吸引管; 福澳; 4x450mm; 把; 3. 191; 鼻中隔旋转刀; 新华; 2.5mm*170mm; 把; 8. 192; 鼻中隔黏膜刀; 福澳; 双头，E132.170mm; 把; 8. 193; 鼻甲剪; 斯科; 110,枪式，下介; 把; 15. 194; 扁桃开口器; 福澳; 戴维氏H173; 套; 1. 195; 扁桃开口器; 福澳; H171-1,带光纤麻醉开口器(左方向)6*1; 套; 15. 196; 扁桃体抱钳; 新华; 13587,三爪，枪形; 把; 15. 197; 耳带吸引双极; 福澳; 电凝电极，外径 1-3mm,工作部分长度≥300mm; 套; 3. 198; 喉用推结器; 新华; 90x2mm有效工 作长度23cm; 支; 2. 199; 带吸引单极电凝; 福澳; 绝缘套管; 支; 3. 200; 耳用刮匙; 斯科; 160x1.2微方单 头椭圆头; 支; 10. 201; 耳钳; 斯科; 80x1.5直碗形; 把; 5. 202; 耳钳; 斯科; 80x1.5x45°上弯 碗形; 把; 5. 203; 耳钩; 斯科; 160x2直型角弯 锐勾; 把; 5. 204; 食道镜; 福澳; 32cm; 根; 3. 205; 食道镜; 福澳; 29cm; 根; 3. 206; 显微剪; 新华; 140,弯形，精细 型; 把; 10. 207; 显微镊; 新华; 140*1.2,直型 1*2凹凸齿; 把; 10. 208; 枪状双极镊; 新华; 把; 32. 209; 扁桃体拉钩(新华; 新华; 225*12*10; 把; 13. 210; 激光手术显微吸引头; 斯科; 吸引管，球形 头，外径2mm, 工作长度18cm; 支; 2. 211; 枪状双极镊(蓝色); 英特; 把; 10. |  |  |
| 3 | 3、腔镜器械包 2. 序号; 器械名称及功能; 技术参数需求; 单位; 数量. 1; 鸭嘴钳; 硬度：头部300HV0.2—600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。; 把; 20. 2; 单级电凝线（高频连接线）; L(工作长度)3000mm。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 。 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。; 根; 50. 3; 电切环(腹腔镜有源器械）; STORZ,(26050G); 根; 30. 4; 电切环(腹腔镜有源器械）; 摄普乐; 根; 5. 5; 电凝钩; 参考型号：26772UF，电凝分离电极，L形，规格 5 mm，长度30cm。; 根; 40. 6; 导光束; L(工作长度)2500mm，光缆入光面和出光面光洁、平整，无缺口，外表面光滑，无峰棱、毛刺、裂痕等，入光面端与说明书规定的冷光源配接时，插入、退出配合良好，出光面端与说明书规定的内窥镜配时螺纹旋接良好，不会出现过盈或滑牙现象。导光束（照明光缆）无论在短暂压扁、扭转、拉伸等状态下，其透光率不小于原始状态下的95%，以保证手术时正常照明。最小可弯曲半径为5cm ，光缆在经受被弯曲至最小可弯曲半径试验后，其光透过性能应不小于光缆在原始状态下的90%。; 根; 50. 7; 肠钳（中空肠抓钳）; 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。; 把; 20. 8; 5mm直角; 把; 5. 9; 双极钳; 把; 10. 10; 双极电凝线; 把; 30. 11; 弯钳; 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。; 把; 10. 12; 开放双极线; 工作长度：3000mm； 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌； 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。; 把; 15. 13; 无创抓钳; 把; 5. 14; 针持; 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。; 把; 30. 15; 剪刀; 硬度：头部300HV0.2~~~~600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分360°旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。; 把; 40. |  |  |
| 4 | 4、腔镜器械包. 序号; 器械名称及功能; 参考型号; 技术参数需求; 单位; 数量. 1; 关节镜直兰钳; C6855; 把; 10. 2; 关节镜光纤; LG1050; 把; 7. 3; 关节镜刨削手柄; D9824; 把; 6. 4; 兰钳; JP2020RB; 125x3.2鸭嘴直; 把; 2. 5; 兰钳; JP2078RB; 125X3.4侧咬切左; 把; 2. 6; 兰钳; JP2079RB; 125x3.4侧咬切右; 把; 2. 7; 兰钳; JP2023RB; 125x3.2鸭嘴上弯; 把; 2. 8; 兰钳; JP2074RB; 115x2.2反咬切左; 把; 2. 9; 兰钳; JP2075RB; 115x2.3反咬切右; 把; 2. 10; 抓钳; JP2236RB; 125常规; 把; 2. 11; 剪线器; JP2252RB; 155闭口; 把; 2. 12; 推结器; JP2256RB; 155; 把; 5. 13; 关节剪; JP2170RB; 155; 把; 2. 14; 探针; JP2183RB; 120指圈式; 把; 5. 15; 抓线器; JP2237RB; 115(5); 把; 2. |  |  |