采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1、系统设计：须为无创血液动力学监测系统专用机(非PC机或插件式)。 2、外观设计：≥12寸彩色触摸屏，内置电池供电时间≥2小时。 3、需内置智能信号检测系统，监测出现问题时，实时提示。 4、信号测定：采用数字化阻抗信号处理技术。 5、每搏输出量计算：采用自动调整主动脉顺应性计算方法。 6、监测功能：具有多种监测模式：含监测屏、趋势屏、血流动力分析屏、治疗分析屏等。 7、监护功能：一个屏幕由多种数据显示单元和多种波形显示单位组成，实现连续实时监测。 8、趋势显示功能：持续显示多种参数的变化轨迹，反映患者病情进展及治疗效果。 9、血流动力分析功能：不同区域反映不同的血液动力学状态，方便快捷地指导治疗，显示患者指标是否处于正常范围。 10、治疗分析功能显示：多条条形图(具有监测参数及正常值的标示)显示正常与否，快速评估患者状态是否在设定范围之内。 11、允许进行数据存储和回放；用户可设置自动数据存储间隔时间。 12、报告功能：可打印标注有相应时间和日期的标准A4打印纸的多种血液动力学报告：含血液动力学状态报告、趋势报告、分析报告、汇总报告等。 13、有事件标记功能，至少可存入12种用户自定义的事件标签，可简单、快捷地对特殊事件进行标记。 14、回顾功能：允许用户在任何时候都可以通过病人姓名、序列号等多种方式回顾病人记录。 15、报警功能：具有声音、灯光等多种报警方式。 16、标准USB端口，可接激光打印机、键盘及各种储存工具。 17、网络端口方便接入第三方平台。 18、测量参数：含胸液水平(TFC)、加速指数(ACI)、速度指数(VI)、心排量(C0)/心指数、搏出量(SV)/搏出指数(SI)、外周血管阻力(SVR)/外周血管阻力指数(SVRI)、左心作功(LCW)/左心作功指数(LCWI)、收缩时间比率(STR)、每搏变异率(SVV)、血氧饱和度(SP02)等。 |  |  |