采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号; 主要配置及技术要求. 1; 基本要求：满足放疗模拟定位，常规临床CT检查及介入穿刺需求. 2; 机架孔径≥800mm，满足放疗患者各种固定体位的定位扫描的空间需求. 3; 采集≥32层，探测器物理排数≥24排. 4; 高压发生器≥ 80kW. 5; 提供放疗专用重床，满足垂直升降与纵向运动必须实现分开操作、扫描床系统Z轴定位精度≤±0.25mm，需满足AAPM-TG66标准. 6; 最大载重量≥280kg. 7; 最小螺距因子≤0.04，最大螺距因子≥1.65. 8; 支持中文字符显示和输入、支持中文字符导出到医院的HIS系统. 9; 提供厂家最新微辐射影像重建算法. 10; 提供CT模拟定位设备校准专用模体，CT模体可校准CT值准确性并可测试CT影像质量，并配置相关软件，可生成检测报告. 11; 提供呼吸门控系统，支持前瞻式及回顾式螺旋扫描方式，编辑、添加、删除呼吸时相、回顾式螺旋扫描必须能够提供基于时相及幅值的两种后处理重建方式. 12; 提供去金属伪影功能厂家最新去金属算法. 13; 提供悬吊式CT介入控制系统. 14; 提供30分钟不间断电源. 15; 提供三轴移动激光灯1套，采用绿色光源. 16; 提供6M医用灰阶显示器6台. 17; 提供铅衣、铅帽、铅围巾等各2套. 18; 提供双筒高压注射器1台. 19; 供整机保修一年. |  |  |