采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）技术参数及性能要求： |  |  |  |
| 1 | 1.用途：对耐热、耐湿物品进行高温高压灭菌处理； |  |  |
| 2 | 2.容积：≥1500L； |  |  |
| 3 | 3.设备材质要求：内室和夹套均为316L不锈钢材质； |  |  |
| 4 | 4.密封门：双扉、电动升降开关门、带有压力安全联锁装置。为保证密封效果，密封胶圈必须为圆形，不能采用方形胶圈（提供照片予以佐证），为保障真空效果，密封胶条需固定在设备主体上，不能安装于门上； |  |  |
| 5 | 5.设计压力：-0.1/0.3Mpa，工作压力：-0.1/0.25Mpa，设计温度：≥144℃，最高工作温度：≥139℃； |  |  |
| 6 | 6.脉动形式：正压脉动、跨压脉动、负压脉动； |  |  |
| 7 | 7.脉动压力：下限值≤-80Kpa、上限值≥80Kpa（提供国家认可的第三方具有检测资质的检测机构出具的检验报告扫描件）； |  |  |
| 8 | 8.材质：内室不锈钢厚度≥6mm，所有焊缝为焊接机器人焊接成形； |  |  |
| 9 | 9.控制方式：全自动PLC控制，≥8英寸彩色液晶触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定，自动打印过程参数； |  |  |
| 10 | 10.物品装载方式：平地安装，带两辆外搬运车，一辆消毒内车； |  |  |
| 11 | 11.蒸汽供给方式：外接蒸汽； |  |  |
| 12 | 12.记录方式：内置输出设备，输出数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：设备编码、运转次数、登录人员、程序名称、脉动次数、程序的开始时间、灭菌过程的各阶段、时间、压力、温度、跨压脉动次数、正压脉动次数、操作人员签字等内容）（提供打印记录的复印件，打印记录必须包含以上所有内容，如有缺项则不满足要求）； |  |  |
| 13 | 13.程序选择：设备具有冷锅预热、BD测试、织物敷料、常规器械、热敏材料、快速程序、骨科器械、泄露测试（提供程序截屏照片，如缺少以上任意一个程序则不满足要求）； |  |  |
| 14 | 14.管路系统：全部采用不锈钢卫生级管件，不锈钢进口气动阀组合而成。 |  |  |
| （二）商务要求 |  |  |  |
| 1 | 1.质保期≧5年。 |  |  |
| 2 | 2.按照医院消毒供应中心管理规范要求，供应商应每年对设备运行的温度、压力等物理参数进行验证、检测、维护并出具检测报告。生产厂家至少需承担5年该设备运行温度、压力的物理参数的验证检测并出具报告(提供响应供应商或者响应设备生产厂家的实验室认可证书复印件）； |  |  |